需求内容-可视软性喉镜1套
一、功能用途
[bookmark: _GoBack]可以用于检查喉部，对困难气道引导插管用，便于进行相应治疗。
二、技术参数
1.	显示部件、操作手柄、插入管、充电器、数据线和软件等组成，插入人体口腔的部件为插入管，其插入管材料为聚氨酯，弯曲部材料为氟橡胶，头端部材料为PEEK
2.	液晶显示屏尺寸≤3.0英寸，上下翻转180°、左右旋转角度180º
3.	支持低电量屏幕显示功能
4.	内置全密封防水设计高功率LED光源，光照度≥700Lux
5.	软管部件级别≥IPX7
6.	软管直径≤φ4.0mm且≥φ3.6mm
7.	工作通道≥φ1.5mm
8.	前端蛇骨弯曲角度：双向≥290°（向上≥160°，向下≥130°）；
9.	视场角≥90°±15%
10.	分辨率≥9.92lP/mm
11.	景深：3-100mm，保证合理观察距离及更广的观察范围
12.	显示器内置TF储存卡（不可插拔，减少固件损伤），标配容量≥32G。
13.	内置可充电式锂电子聚合物电池，不可插拔，减少固件损伤,电池容量≥2300mAH；
14.使用年限≥6年，交货产品为2024年8月1日以后生产设备
三、配置清单
1、显示部件1个，
2、操作手柄1把，
3、测漏仪1个，
4、侧漏堵头1个，
5、保护帽1个，
6、通气帽1个，
7、充电器1个，
8、负压吸引按钮2个，
9、注药口盖5个，
10、一次性清洗刷2根，
11、清洗灌流管1根，
12、消毒流程卡1张，
13、操作流程卡1张，
14、金属专用箱1个。
四、售后服务
1.供应商应按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务，并在响应文件中提供详细具体的售后服务承诺条款及保证，在质保期内售后服务所需费用列入报价。
2.要求供应商必须拥有专业的售后维护服务团队，能够保证本项目正常运行。
3.本次报价的设备整机质保期至少为2年，自验收合格之日起计算，期间成交供应商应提供一切维修服务和更换零配件（不再另行收取费用）。设备正常使用期间内，厂商必须提供每年2次的设备技术安全巡检保养并提供年度巡检保养报告给医院存档。投标的产品供应商应提供服务条款说明书，并提供相关服务机构有关资格证明文件及公司（厂家）、地址、联系人、联系电话。
4.在质保期内，成交供应商提供7*24小时服务。对于产品在使用过程中出现的问题，在1小时内响应。如遇与所供产品有关的问题无法远程解决的，在事件确定后2小时内赶到现场提供服务。2小时内未解决的成交供应商应提供详细的应急解决方案。因成交供应商工作延误，造成采购人损失的，成交供应商应负赔偿责任。
五、培训要求
1.成交供应商提供现场技术培训，保证使用人员正确操作设备的各种功能，维修人员能进行常规维护、检修与保养。
2.供应商应提供现场人员的培训，包括但不限于操作培训、保养培训和维修培训，并提供书面承诺和培训方案；培训使用单位操作人员直到熟悉为止（所有培训不再另行收取费用）。
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