需求内容-颞下颌关节镜1套
一、功能用途
适用于颞下颌关节关节内窥镜检查手术。
二、技术参数
1.	支持134℃、205.8kPa高温高压蒸汽灭菌；
2.	视向角0°，J-lock锁定关节镜；
3.	关节镜直径≤2.3mm；
4.	关节镜直径≥2mm；
5.	关节镜套管直径≤3.2mm。
三、配置要求
1、2.3mm,0°，72mm，J-lock锁定关节镜    1
2、穿刺锥                                1
[bookmark: _GoBack]3、消毒器械盒                            1
四、售后服务
（1）供应商应按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务，并在响应文件中提供详细具体的售后服务承诺条款及保证，在质保期内售后服务所需费用列入报价。
（2）要求供应商必须拥有专业的售后维护服务团队，能够保证本项目正常运行。
（3）本次报价的质保期至少为2年，自验收合格之日起计算，期间成交供应商应提供一切维修服务和更换零配件（不再另行收取费用）。
（4）质保期内，谈判响应供应商应提供免费的技术支持和技术升级服务。主要培训内容包括货物及主要部件的基本构造、功能、安装、调试、日常操作、实验项目、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等。
五、培训要求
1.成交供应商提供现场技术培训，保证使用人员正确操作设备的各种功能，维修人员能进行常规维护、检修与保养。
2.供应商应提供现场人员的培训，包括但不限于操作培训、保养培训和维修培训，并提供书面承诺和培训方案；培训使用单位操作人员直到熟悉为止（所有培训不再另行收取费用）。
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