需求内容-紫外-可见分光光度计1套
一、功能用途
紫外可见分光光度计是一种基于紫外可见分光光度法原理的分析仪器，主要用于测量物质对紫外可见光的吸收或反射，从而确定物质的成分和浓度。可进行定量、定性、结构、化学分析，反应动力学研究以及纯度检测。紫外可见光度计是生物医学研究和教学中的基本工具，广泛用于基础研究、实验教学和学生培训。例如，在生物医学实验室中，用于研究蛋白质-蛋白质相互作用、酶动力学、药物开发等方面的课题。
二、技术参数
1光学系统：采用对称的Czerny-Turner的双光束光路系统；
2波长范围：190~1100nm；
3光谱带宽：≤1.0nm；
4杂散光：<0.05%；
5波长准确性：±0.3nm（全波段）；
6波长设定重复性：±0.1nm；
7光度测量范围：-3.3~3.3ABS，0~300%T；
8吸光度准确性： ±0.002ABS（0~0.5ABS），±0.004ABS（0.5~1.0ABS）；
9吸光度重复性： ±0.002ABS（0~1.0ABS）；
10基线平整度： ±0.0009ABS（200~950nm）；
★11基线漂移：≤0.0005ABS/小时（260nm，开机2小时预热）；（提供产品彩页、技术白皮书或检测报告等佐证材料并盖章）
12噪声：≤0.0001ABS（500nm）；
13波长扫描速度：10 nm/min，40nm/min，100nm/min，200nm/min，400 nm/min，800nm/min，   1200 nm/min，2400 nm/min，4800 nm/min，6000 nm/min；
★14光源：质保7年的长寿命脉冲氙灯；（提供产品彩页、技术白皮书或检测报告等佐证材料并盖章）
15检测器：2个硅光二极管；
★16样品仓：标配电动六联池支架。（提供产品彩页、技术白皮书或检测报告等佐证材料并盖章）
17数据记录工作站：
CPU≥20核心 28线程
内存≥32GB
硬盘≥1tb固态
屏幕≥23寸
[bookmark: _GoBack]标配无线键鼠
三、配置要求
1、主机1台
2、比色皿2个
3、数据记录工作站1台
四、售后服务
（1）供应商应按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务，并在响应文件中提供详细具体的售后服务承诺条款及保证，在质保期内售后服务所需费用列入报价。
（2）要求供应商必须拥有专业的售后维护服务团队，能够保证本项目正常运行。
（3）本次报价的质保期至少为2年，自验收合格之日起计算，期间成交供应商应提供一切维修服务和更换零配件（不再另行收取费用）。
（4）质保期内，谈判响应供应商应提供免费的技术支持和技术升级服务。主要培训内容包括货物及主要部件的基本构造、功能、安装、调试、日常操作、实验项目、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等。
五、培训要求
1.成交供应商提供现场技术培训，保证使用人员正确操作设备的各种功能，维修人员能进行常规维护、检修与保养。
2.供应商应提供现场人员的培训，包括但不限于操作培训、保养培训和维修培训，并提供书面承诺和培训方案；培训使用单位操作人员直到熟悉为止（所有培训不再另行收取费用）。
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