                       
需求内容-超声波清洗机1台
一、功能用途
满足消毒供应室复用器械的超声清洗需求、清洗效率高、运行时噪音较小、具备多种清洗模式和功率调节功能。
二、技术参数
1、容积：≥90L
2、开门方式：手动翻转门，双阻尼结构，开门助力，关门防夹手
3、▲灌流系统：灌流口≥8个，管腔对接口可以实现3-8mm直径管腔的对接
4、超声系统变频电源：40/80/100KHZ，变频功能，功率可调
5、▲多程序选择：设备设有轻洗、重洗、精密器械清洗、管腔器械清洗等≥4个程序，一键操作
6、▲多级水位控制：自动模式下有≥两种水位选择，用户可根据清洗量选择合适的水位；手动模式下可以任意控制水位
7、温度：设置温度≥80℃
8、自动进酶：设备可根据进水量的液位自动加注相应量的酶液
9、精密器械筐：配备单独的精密器械承载篮筐，细小精密器械可以得到良好的清洗效果，不会掉落到篮筐外部
10、外形尺寸：≤850×650×850mm（宽深高）
11、舱体尺寸：≥600×400×300
12、设备使用效期≥8年（铭牌可见效期年限），交货产品需为半年内生产产品
13、水电改造服务：乙方负责设备安装到位,包括与该设备相关的实地勘测、装修、运输、装卸、水电排水铺设、安装、调试等费用(均包括材料和人工费)，本项目为交钥匙项目，安装完成后即可投入使用，以上所需费用包含在投标总价中。
三、配置清单
配置：主机一台，篮筐支架一个，篮筐三个，清洗液桶一个，清洗液供液泵一个:
四、售后服务要求
（1）供应商应按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务，并在响应文件中提供详细具体的售后服务承诺条款及保证，在质保期内售后服务所需费用列入报价。
（2）要求供应商必须拥有专业的售后维护服务团队，能够保证本项目正常运行。
（3）本次报价的设备整机质保期至少为2年，自验收合格之日起计算，期间成交供应商应提供一切维修服务和更换零配件除设备耗材外（不再另行收取费用）。设备正常使用期间内，厂商必须提供每年2次的设备技术安全巡检保养并提供年度巡检保养报告给医院存档。投标的产品供应商应提供服务条款说明书，并提供相关服务机构有关资格证明文件及公司（厂家）、地址、联系人、联系电话。
（4）在质保期内，成交供应商提供7*24小时服务。对于产品在使用过程中出现的问题，在1小时内响应。如遇与所供产品有关的问题无法远程解决的，在事件确定后2小时内赶到现场提供服务。2小时内未解决的成交供应商应提供详细的应急解决方案。因成交供应商工作延误，造成采购人损失的，成交供应商应负赔偿责任。
（5）质保期满前1个月内成交供应商应就所有货物进行一次全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。如出现质量问题，在质保期内对货物进行维修和零配件的更换。
（6）质保期内，谈判响应供应商应提供免费的技术支持和技术升级服务。主要培训内容包括货物及主要部件的基本构造、功能、安装、调试、日常操作、实验项目、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等。
（7）质保期后技术服务内容：质保期满后，成交供应商仍应提供定期维护和修理，维修仅收取零配件费用。
[bookmark: _GoBack]五、培训要求
（1）成交供应商提供现场技术培训，保证使用人员正确操作设备的各种功能，维修人员能进行常规维护、检修与保养。
（2）供应商应提供现场人员的培训，包括但不限于操作培训、保养培训和维修培训，并提供书面承诺和培训方案；培训使用单位操作人员直到熟悉为止（所有培训不再另行收取费用）。
根据市场调研，多家供应商提交的产品资料，功能满足需求，技术指标达标，服务有保障，另外通过对比报价，预算金额合理。
