需求内容-牙周治疗仪1台

一、功能用途

预防种植体周围炎症的方法是定期使用低粒度喷砂粉喷砂和超声，进行种植体周围清洁与维护，有效清除种植体周围菌斑最有效的方式。

二、技术参数

1.台式机设计，交流电驱动，配外接口连接牙椅供气管和供水管，配独立供水瓶，多功能脚踏开关控制

2.触摸屏面板操控，无缝式机身表面，容易清洁消毒

3.具有优先电路设计，可以自动识别使用中的手柄，并有LED蓝光指示对应使用的装粉罐或供水瓶，避免错误操作

4.挂架带磁性感应功能，接触手柄可以自动关闭对应手柄，防止错误操作引起误喷

5.喷砂手柄可拆卸，并高温高压消毒

6.喷砂手柄管线可拆卸，方便清洁，维护，更换

7.龈上喷砂手柄的喷嘴由流体注模法生产，可以达到精确的圆周状雾化喷射，龈下手柄配一次性龈下喷嘴，可以深达8mm牙周袋底

8.独特的正弦波超声输出信号，提高治疗舒适度，降噪

9.超声手柄可拆卸，并高温高压消毒，手柄可以配合不同型号工作尖使用，超声手柄管线可拆卸，方便清洁，维护，更换

10.磁感应手柄挂架，可自动关闭脚踏开关，防止误伤

11.多功能脚踏控制开关，有4种控制模式，避免医生反复在面板上调节

12.配有不同流量和出粉管路设计的粉罐共2个，配合不同喷砂粉使用。

13.电源电压：100-240VAC，电源频率：50-60Hz，保险丝：   T1.6A250VAC,(时间滞后)

14.最大功率消耗100VA

15.供水压力1-5Bar

16.供气压力5.5-7.5Bar；

- 三、配置清单

1.主机1台

2.龈上喷砂手柄1个

3.龈下喷砂手柄1个

4.LED超声手柄 1个

5.超声手柄线1条

6.龈上喷砂手柄线1条

7.龈下喷砂手柄线1条

8.龈上喷砂粉罐1个

9.龈下喷砂粉罐1个

10.350ml水瓶1个

11.一次性龈下喷嘴1盒（40个）

12.龈上喷砂粉300g一瓶

13.不锈钢消毒盒1个，A，P，PS工作尖（含扭矩限力扳手）各1个

14.外接水管1条（配1个和主机连接的快接口）

15.外接气管1条（配1个和主机连接的快接口）

- 四、售后服务要求

（1）供应商应按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务，并在响应文件中提供详细具体的售后服务承诺条款及保证，在质保期内售后服务所需费用列入报价。

（2）要求供应商必须拥有专业的售后维护服务团队，能够保证本项目正常运行。

（3）本次报价的设备整机质保期至少为2年，自验收合格之日起计算，期间成交供应商应提供一切维修服务和更换零配件除设备耗材外（不再另行收取费用）。设备正常使用期间内，厂商必须提供每年2次的设备技术安全巡检保养并提供年度巡检保养报告给医院存档。投标的产品供应商应提供服务条款说明书，并提供相关服务机构有关资格证明文件及公司（厂家）、地址、联系人、联系电话。

（4）在质保期内，成交供应商提供7*24小时服务。对于产品在使用过程中出现的问题，在1小时内响应。如遇与所供产品有关的问题无法远程解决的，在事件确定后2小时内赶到现场提供服务。2小时内未解决的成交供应商应提供详细的应急解决方案。因成交供应商工作延误，造成采购人损失的，成交供应商应负赔偿责任。

（5）质保期满前1个月内成交供应商应就所有货物进行一次全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。如出现质量问题，在质保期内对货物进行维修和零配件的更换。

（6）质保期内，谈判响应供应商应提供免费的技术支持和技术升级服务。主要培训内容包括货物及主要部件的基本构造、功能、安装、调试、日常操作、实验项目、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等。

（7）质保期后技术服务内容：质保期满后，成交供应商仍应提供定期维护和修理，维修仅收取零配件费用。

- 五、培训要求

（1）成交供应商提供现场技术培训，保证使用人员正确操作设备的各种功能，维修人员能进行常规维护、检修与保养。

（2）供应商应提供现场人员的培训，包括但不限于操作培训、保养培训和维修培训，并提供书面承诺和培训方案；培训使用单位操作人员直到熟悉为止（所有培训不再另行收取费用）。

根据市场调研，多家供应商提交的产品资料，功能满足需求，技术指标达标，服务有保障，另外通过对比报价，预算金额合理。