需求内容-高频电刀一套

一、功能用途

具有单极切割、单极凝血和双极输出的功能，可同各种软、硬腔镜连，为全科功能电刀，可满足临床各种手术要求。

二、技术参数

- 1.单极切割最大功率≥300W。输出模式：隔离浮地式输出

- 2.具备五种电切模式(纯切：300W、混切1-250W、混切2-200W、混切3-150W、内镜切：150W)和六种电凝模式(喷凝：120W、强凝：120W、柔凝：120W、双极凝宏模式：150W、双极标准凝：100W、双极精细凝：50W)

- 3.具有大血管阻断性宏双极功能，消火花技术的精密双极功能，双极输出功率150W

- 4.全部微电脑控制、三路输出，输出时伴有不同的声光指示。

- 5.具备“组织即时反馈技术”，机器可随组织阻抗变化适时调节输出功率，保证功率恒出

- 6.具备负极板接触质量安全监测系统接触质量监测声光报警，并检测接触电阻变化，变化范围大于40%时自动停止输出，

- 7.双刀笔，双输出功能，同一手术，可连接两支刀笔，两个医生可同时同步进行切割凝血

- 8.具有记忆≥9组模式、功率等参数，且可快速调用功能

- 9.具有安全开机自检代码提示功能，当发现系统错误时能显示需要检查部位的错误代码，指明需要检修的部位;

- 10.功率输出采用CPU双闭环控制:一旦有功率输出偏离安全设定值，CPU控制回路将切断电刀输出，确保安全;

- 11.具有内镜切割功能：低功率输出，切凝交替。

- 12.双脚踏接口：手术过程中不必进行单极、双极模式转换。具备同时使用单极切、凝和双极凝功能。

- 三、配置清单

- 1.高频电刀主机（含电源线）  1台

- 2.双脚踏开关                1个

- 3.单脚踏开关                1个

- 4.手控电刀笔                5把

- 5.中性电极                  10片

- 6.中性电极板连线            2条

- 7.手术电极套装（重复使用）  1套

- 8.双极电凝镊子及连线        3套

- 四、售后服务要求

1、货物免费原厂维保期要求均为货物经最终验收合格后24个月，在质量保证期内设备运行发生故障时，乙方在接到甲方故障通知后2小时内回应，委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况及甲方意见等）报甲方备案，若48小时内无法排除故障，则应先提供同档次备用机供甲方使用。其中发生一切费用由乙方承担。质量保证期内乙方有责任对设备进行不定期的巡查检修。投标人视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。

2、质保期满前1个月内成交供应商应就所有货物进行一次全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。如出现质量问题，在质保期内对货物进行维修和零配件的更换。

3、质保期内，谈判响应供应商应提供免费的技术支持和技术升级服务。主要培训内容包括货物及主要部件的基本构造、功能、安装、调试、日常操作、实验项目、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等。

4、质保期后技术服务内容：质保期满后，成交供应商仍应提供定期维护和修理，维修仅收取零配件费用。

- 五、培训要求

1、成交供应商提供现场技术培训，保证使用人员正确操作设备的各种功能，维修人员能进行常规维护、检修与保养。

2、供应商应提供现场人员的培训，包括但不限于操作培训、保养培训和维修培训，并提供书面承诺和培训方案；培训使用单位操作人员直到熟悉为止（所有培训不再另行收取费用）。