需求内容-多功能急救训练模拟人一套

一、功能用途

本系列产品提供ALS急救技能训练操作，主要功能是心肺复苏（CPR）和气道管理，心电监护和除颤起搏训练功能。其核心模块由全身人体模型、大屏幕彩显液晶电脑显示器组成，是简易、实用的ALS培训工具。

二、技术参数

- 1、双侧瞳孔正常与散大对比。手动模拟瞳孔状态，正常、缩小，模拟人会同步改变

- 2、可检测到颈动脉搏动，手动模拟颈动脉无搏动、搏动较弱、搏动较强

- 3、气道管理：标准口、鼻气道插管，逼真的口腔、气道（鼻、咽、喉、气管等）和食管等结构，支持仰头、抬下颌、牙齿接受力报警。还可练习吸痰、吸氧。

- 4、院前急救训练评估功能

- 5、手臂静脉注射：手感真实。手臂静脉包括：头臂静脉、手背浅静脉

- 5.1静脉分布与真实相同。

- 5.2进针有明显落空感，并有回血产生

- 5.3静脉血管和皮肤同一穿刺部位可经受几百次穿刺不渗漏

- 5.4皮肤和血管可更换

- 6、肌肉注射:可在大腿外侧肌练习肌肉注射：

- 6.1可真实注入药物

- 6.2模块可拿出，捏干水。

- 6.3同一部位可经受几百次反复穿刺

- 6.4模块可更换

- 7、控制面板按键操作方便，便于切换各项操作界面，调节音量，修改各项参数，如CPR考核参数、呼吸频率、瞳孔状态、颈动脉搏动等

- 8、可清除CPR考核参数中日期和学号

- 9、支持学生成绩的打印，打印内容包括学员资料、人工呼吸、心外按压波形图

- 10、气管插管

- 10.1可开放气道，电子监测气道状态

- 10.2模拟人自带感应系统，开放气道正确时，主界面动画还显示气道开放状态。

- 10.3阻塞状态可模拟喉部痉挛和喉头水肿程度，练习困难气管插管

- 10.4当导管插入到口腔、食管和气管时，电子显示插管状态。界面会显示插管错误状态：

- 10.5当导管插入到食管时，电子显示插管位置，提示文字变红色。

- 10.6当导管插入气管口时，电子显示插管位置，提示文字变黄色。

- 10.7判断气管插管成功方法：方法一：吹气，观察胸廓是否起伏，方法二：电子显示屏显示导管已插入气管内

- 11、心肺复苏

- 11.1设有训练和考核模式

- 11.2训练模式下全程语音提示

- 11.3时间表示：当吹气或按压动作后，计时开始

- 11.4电子监测气道状态，气道开放后，气道口变成绿色。 阻塞状态可模拟喉部痉挛和喉头水肿程度。

- 11.5模拟人自带感应系统，在模拟人上做真实操作时，主界面能够显示监测瞳孔状态、触摸颈动脉和病人昏迷和苏醒状态

- 11.6人工呼吸方式：可进行口对口人工呼吸，呼吸器对口人工呼吸

- 11.7电子监测吹气量正确、错误次数和错误原因的次数。

- 11.8电子监测按压深度正确、错误次数和错误原因的次数。

- 11.9主界面具有同步波形，学生进行操作时，能够进行实时电子监测吹气量大小和按压深度。

- 11.10电子提示心外按压频率

- 11.11自动统计操作正确率

- 11.12自行设定CPR参数：CPR操作周期、吹气量大小、按压深度等，考核成绩通过此设置进行评估

- 11.13打印成绩单

- 11.14在规定的时间内完成操作，且正确率符合前期设定参数，抢救成功，瞳孔缩小，颈动脉自主搏动，FALSH显示“我苏醒了”。

- 12、除颤和起搏训练：模拟人可从ECG模拟器上获取心率，并可接真实的临床监护仪，使用临床的除颤或起搏设备进行除颤和起搏训练，模拟人心率可发生相应的生理变化。

- 13、心电监护功能：可进行模拟心电监护功能训练，也可与自备的真实心电监护仪配套使用，实现真实心电监护。

- 14、真实除颤起搏器：与自备的真实除颤起搏器配套使用，可进行真实除颤起搏

- ★15、SP医教听诊器外观同真实医用电子听诊器，并配有液晶屏，听诊效果真实，音量可调节。听诊器内置可拆卸锂电池，可使用充电线进行充电。医用听诊器自带心、肺、腹部音源共计100个以上。

- 16、医用听诊器包括两种使用模式：SP模式和音源列表模式。

- 17、使用时，可将听诊标签无痕粘贴在SP体表或衣服内部表面上。当听诊器接触到对应的解剖位置时，可在听诊器内听到对应的病例听诊音。

- 18、在SP模式下，又细分为训练模式（实时显示听诊位置和听诊音名称）和考试模式。在音源列表模式下，听诊器不必接触听诊标签，可随机、顺序、循环播放听诊器内听诊音。

- 19、配置：

- 19.1  模拟人1个

- 19.2  心电图发生器1个

- 19.3  除颤转换器1个

- 19.4  SP医教听诊器1个

- 三、配置清单

- 1.模拟人

- 2.心电图发生器

- 3.除颤转换器

- 4.SP医教听诊器

- 四、售后服务要求

1、货物免费原厂维保期要求均为货物经最终验收合格后36个月，在质量保证期内设备运行发生故障时，乙方在接到甲方故障通知后2小时内回应，委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况及甲方意见等）报甲方备案，若48小时内无法排除故障，则应先提供同档次备用机供甲方使用。其中发生一切费用由乙方承担。质量保证期内乙方有责任对设备进行不定期的巡查检修。投标人视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。

2、质保期满前1个月内成交供应商应就所有货物进行一次全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。如出现质量问题，在质保期内对货物进行维修和零配件的更换。

3、质保期内，谈判响应供应商应提供免费的技术支持和技术升级服务。主要培训内容包括货物及主要部件的基本构造、功能、安装、调试、日常操作、实验项目、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等。

4、质保期后技术服务内容：质保期满后，成交供应商仍应提供定期维护和修理，维修仅收取零配件费用。

- 五、培训要求

1、成交供应商提供现场技术培训，保证使用人员正确操作设备的各种功能，维修人员能进行常规维护、检修与保养。

2、供应商应提供现场人员的培训，包括但不限于操作培训、保养培训和维修培训，并提供书面承诺和培训方案；培训使用单位操作人员直到熟悉为止（所有培训不再另行收取费用）。