需求内容-低温射频消融主机一套

一、功能用途

具有双极切割、双极凝血和双极输出的功能 ，可同各种软、硬腔镜配合，为全科功能，可满足临床各种手术要求。

二、技术参数

- 1、国产品牌，具有SFDA三类注册证。

- 2、设备用途：具有等离子消融切割、凝固止血功能；应用于开展各种关节镜等手术。

- 3、工作频率：100KHz，最大输出功率≥380W。

- 4、工作温度：工作时，电极作用在组织上的温度为40-70°C。创面无碳化，对周边组织损伤少。

- 5、主机具有双插入接口，用于识别连接不同种类等离子电极。

- 6、主机具有故障报警指示功能，同时显示器显示故障代码。

- 7、等离子消融切割功率：1-9档可调，等离子凝固止血功率：1-2档可调。

- 8、使用三按键脚踏控制消融切割、凝固止血、消融切割档位调节，脚踏开关为进液防护等级≥IPX8。

- 9、主机具备内镜保护功能，电极接触内镜或者金属物发生短路时，瞬间停止输出并报警，远离内镜金属时再次启动输出。

- 10、主机和配套刀头为同一生产企业。

- 11、配套关节镜刀头直径：1.4mm-4.5mm,长度：90mm-150mm,同时满足膝，肩，髋，踝，肘，腕关节关节镜手术需要，多角度可选。

- 三、配置清单

- 1.主机                1台

- 2.电源线              1根

- 3.双踏板脚踏开关      1个

- 四、售后服务要求

1、货物免费原厂维保期要求均为货物经最终验收合格后24个月，在质量保证期内设备运行发生故障时，乙方在接到甲方故障通知后2小时内回应，委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况及甲方意见等）报甲方备案，若48小时内无法排除故障，则应先提供同档次备用机供甲方使用。其中发生一切费用由乙方承担。质量保证期内乙方有责任对设备进行不定期的巡查检修。投标人视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。

2、质保期满前1个月内成交供应商应就所有货物进行一次全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。如出现质量问题，在质保期内对货物进行维修和零配件的更换。

3、质保期内，谈判响应供应商应提供免费的技术支持和技术升级服务。主要培训内容包括货物及主要部件的基本构造、功能、安装、调试、日常操作、实验项目、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等。

4、质保期后技术服务内容：质保期满后，成交供应商仍应提供定期维护和修理，维修仅收取零配件费用。

- 五、培训要求

1、成交供应商提供现场技术培训，保证使用人员正确操作设备的各种功能，维修人员能进行常规维护、检修与保养。

2、供应商应提供现场人员的培训，包括但不限于操作培训、保养培训和维修培训，并提供书面承诺和培训方案；培训使用单位操作人员直到熟悉为止（所有培训不再另行收取费用）。