需求内容-根管扩大系统七套

一、功能用途

适用于各类牙髓炎、牙髓坏死和各类根尖周炎的牙齿根管的预备和清理。

二、技术参数

- 1.对电机输出扭矩实时动态控制，可实时显示在屏幕上；

- 2.马达手柄采用无线设计；

- 3.采用无刷电机；

- 4.弯手机齿轮传动比为6:1，可进行134℃高温高压灭菌。弯手机可360°旋转；

- 5.内置根管长度测量功能，可实现根管预备与根管长度测量协同使用；

- 6.全触摸按键；

- 7.具备不少于三种智能反转模式；

- 8.匹配市面上所有单支锉；

- 9.自适应模式：正常情况下连续正常旋转，当锉遇到的阻力大于预设的扭矩时，马达自动开始以设定的正转角度反转角度交替往复旋转。

- 10.当锉尖端到达设定的根尖参考点时，自动发生的动作包含自动停止、自动反转、关闭共3种模式。

- 11.马达手柄≥8组自定义记忆程序以及内置了市面上主流的锉系统。每个自定义记忆程序都可以设置和调整操作模式，速度和扭矩等参数。

- 12.马达手柄带自动关机功能。

- 三、配置清单（单台配置）

- 1.底座1个、2.手柄1个、3.弯手机4支、4.注油嘴1个、5.根管测量线1条、6.锉夹4个、7.唇勾2个、8.电源适配器1套。

- 四、售后服务要求

1、货物免费原厂维保期要求均为货物经最终验收合格后24个月，在质量保证期内设备运行发生故障时，乙方在接到甲方故障通知后2小时内回应，委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况及甲方意见等）报甲方备案，若48小时内无法排除故障，则应先提供同档次备用机供甲方使用。其中发生一切费用由乙方承担。质量保证期内乙方有责任对设备进行不定期的巡查检修。投标人视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。

2、质保期满前1个月内成交供应商应就所有货物进行一次全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。如出现质量问题，在质保期内对货物进行维修和零配件的更换。

3、质保期内，谈判响应供应商应提供免费的技术支持和技术升级服务。主要培训内容包括货物及主要部件的基本构造、功能、安装、调试、日常操作、实验项目、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等。

4、质保期后技术服务内容：质保期满后，成交供应商仍应提供定期维护和修理，维修仅收取零配件费用。

- 五、培训要求

1、成交供应商提供现场技术培训，保证使用人员正确操作设备的各种功能，维修人员能进行常规维护、检修与保养。

2、供应商应提供现场人员的培训，包括但不限于操作培训、保养培训和维修培训，并提供书面承诺和培训方案；培训使用单位操作人员直到熟悉为止（所有培训不再另行收取费用）。