需求内容-医用绝缘监测仪一套

一、功能用途

适用于需要控制出血及期望热损伤最小时的软组织切割，最大可闭合直径3mm及以下的血管。

二、技术参数

- 1.稳定的主机输出系统，55500Hz的工作频率；

- 2.具有ITM智能组织监控技术，能根据刀头工作时组织的变化，来调节主机的输出频率，保证切割止血效果；

- 3.具备ITM功能具备声音提示；

- 4.具备故障智能指示系统；5.主机功率可调，刀头工作时有声音提示；

- 6.工作时无电流通过病人躯体；

- 7.具备一体化的手柄，震动频率更加稳定；

- 8.主机具有脚控接口，匹配脚控开关；

- 9.主机配备1个USB接口，可以通过U盘升级；

- 10.主机具有系统诊断功能，能够记载主机使用的历史记录；

- 11.电击防护等级：cf；

- 12.设备换能器可选择高温高压、低温等离子等多种消毒方式；

- 13.主机电容触摸显示屏≥7寸，有功率大小的档位显示，图文显示报错信息；

- 14.刀头可安全闭合5mm血管，可提供5个工作面；

- 15.刀头中心杆弧形设计，可360度旋转；

- 16.刀头集切割、止血、抓持、分离功能于一体；

- 17.刀头具备手控激发功能；

- 18.刀头配置笔试刀头，7cm-11cm可伸缩，勾状和片状两种形态；

- 19.刀头配置剪式，14cm、23cm、36cm的多种规格和长度可供选择；

- 20.一体化的刀头，刀头与把手不分离保证切割速度与止血效果；

- 21.刀头振动幅度为30-90微米；

- 22.刀头适配各种腔镜、开放、浅表手术需求，四种以上刀头规格选择；

- 三、配置清单

- 1、主机 1套

- 2、剪式超声刀头 10把

- 3、脚踏 1套

- 4、用户手册 1套

- 四、售后服务要求

1、货物免费原厂维保期要求均为货物经最终验收合格后24个月，在质量保证期内设备运行发生故障时，乙方在接到甲方故障通知后2小时内回应，委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况及甲方意见等）报甲方备案，若48小时内无法排除故障，则应先提供同档次备用机供甲方使用。其中发生一切费用由乙方承担。质量保证期内乙方有责任对设备进行不定期的巡查检修。投标人视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。

2、质保期满前1个月内成交供应商应就所有货物进行一次全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。如出现质量问题，在质保期内对货物进行维修和零配件的更换。

3、质保期内，谈判响应供应商应提供免费的技术支持和技术升级服务。主要培训内容包括货物及主要部件的基本构造、功能、安装、调试、日常操作、实验项目、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等。

4、质保期后技术服务内容：质保期满后，成交供应商仍应提供定期维护和修理，维修仅收取零配件费用。

- 五、培训要求

1、成交供应商提供现场技术培训，保证使用人员正确操作设备的各种功能，维修人员能进行常规维护、检修与保养。

2、供应商应提供现场人员的培训，包括但不限于操作培训、保养培训和维修培训，并提供书面承诺和培训方案；培训使用单位操作人员直到熟悉为止（所有培训不再另行收取费用）。