需求内容-医用绝缘监测仪一套

一、功能用途

- 用于带绝缘层的所有带电口腔器械的漏电检测。

二、技术参数

- 1.带电口腔器械绝缘性能检测

- 2.单、双极电刀电缆线绝缘性能检测

- 3.双极电刀电缆线导通性检测

- 4.检测证书	《检测证书》、《校准证书》、《CE安全认证》

- 5.显示屏	≥3.5 寸 STN 液晶屏≥（69*48mm)，显示电量，电压设置值以及报警指示灯，可选择测试程序

- 6.锂电池充电时间≥6 个小时，充电时间超过 ≥6 小时有过充保护

- 7.使用时间:	≥ 40 个小时

- 8.待机时间：	≥ 240 个小时

- 9.输出电压	0-10KV，旋钮式无极任意调节

- 10.最小电压调节单位	≤0.1KV

- 11.预设测试程序	≥4种

- 12.正极探测头	铜质探测毛刷，铜质探测圆刷，铜质探测U型刷，用于腔镜手术器械、电缆的漏电检测及导通性测试，能满足所有的带电源腔镜手术器械的漏电检测，负极连接头	鳄鱼嘴，腔镜器械连接器

- 13.报警方式声、光两种方式报警，检测到器械漏电时机子会发出蜂鸣音和屏幕报警灯会闪烁

- 14.配置双重安全保护装置

- 15.输出电压精度	±5%至±10%

- 16.控制开关：	按钮控制装置开关

- 17.短路电流	工作时小于 0.1mA

- 18.电池容量	12V\10000MA

- 19.充电器	12.6V\1A 功率	≤3W

- 20.配备一次性标识锁扣、配备专用标签扣，可有效针对有问题器械进行标识，方便器械的后续处理及情况追踪。

- 三、配置清单

- 1.主机 1台

- 2.检测手柄 1个

- 3.正极铜毛刷感应头 1个

- 4.正极铜圆环感应头 1个

- 5.负极鳄鱼夹 1个

- 6.负极器械转换接头 1个

- 7.充电器 1个

- 8，连接线 1个

- 四、售后服务要求

1、货物免费原厂维保期要求均为货物经最终验收合格后24个月，在质量保证期内设备运行发生故障时，乙方在接到甲方故障通知后2小时内回应，委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况及甲方意见等）报甲方备案，若48小时内无法排除故障，则应先提供同档次备用机供甲方使用。其中发生一切费用由乙方承担。质量保证期内乙方有责任对设备进行不定期的巡查检修。投标人视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。

2、质保期满前1个月内成交供应商应就所有货物进行一次全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。如出现质量问题，在质保期内对货物进行维修和零配件的更换。

3、质保期内，谈判响应供应商应提供免费的技术支持和技术升级服务。主要培训内容包括货物及主要部件的基本构造、功能、安装、调试、日常操作、实验项目、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等。

4、质保期后技术服务内容：质保期满后，成交供应商仍应提供定期维护和修理，维修仅收取零配件费用。

- 五、培训要求

1、成交供应商提供现场技术培训，保证使用人员正确操作设备的各种功能，维修人员能进行常规维护、检修与保养。

2、供应商应提供现场人员的培训，包括但不限于操作培训、保养培训和维修培训，并提供书面承诺和培训方案；培训使用单位操作人员直到熟悉为止（所有培训不再另行收取费用）。