需求内容-超声波牙科治疗仪一套

一、功能用途

可以完成牙周、根管治疗、龈上洁治、松桩、去冠等多种治疗。

二、技术参数

- 1.电源电压：230VAC-50/60HZ

- 2.工作方式：间歇工作10分钟/5分钟

- 3.最大功耗：30VA

- 4.振动频率：28-36KHZ

- 5.水压：1-5bar(15-72.5psi)

- 6.双向震荡技术

- 7.自带冲洗系统 冲洗罐容量不小于300ml

- 8.通过功率圆盘的颜色标记，设定每个工作尖所需的理想功率，颜色标记系统:包括绿色、黄色、蓝色、桔红色

- 9.震动幅度：20-210微米

- 10.大于或等于4片的压电陶瓷片

- 三、配置清单（单台配置）

- 1、主机1台

- 2、手柄1支

- 3、控制脚踏板1个

- 4、电源线1根

- 5、工作尖4个

- 6、扳手一把

- 四、售后服务要求

1、货物免费原厂维保期要求均为货物经最终验收合格后24个月，在质量保证期内设备运行发生故障时，乙方在接到甲方故障通知后2小时内回应，委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况及甲方意见等）报甲方备案，若48小时内无法排除故障，则应先提供同档次备用机供甲方使用。其中发生一切费用由乙方承担。质量保证期内乙方有责任对设备进行不定期的巡查检修。投标人视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。

2、质保期满前1个月内成交供应商应就所有货物进行一次全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。如出现质量问题，在质保期内对货物进行维修和零配件的更换。

3、质保期内，谈判响应供应商应提供免费的技术支持和技术升级服务。主要培训内容包括货物及主要部件的基本构造、功能、安装、调试、日常操作、实验项目、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等。

4、质保期后技术服务内容：质保期满后，成交供应商仍应提供定期维护和修理，维修仅收取零配件费用。

- 五、培训要求

1、成交供应商提供现场技术培训，保证使用人员正确操作设备的各种功能，维修人员能进行常规维护、检修与保养。

2、供应商应提供现场人员的培训，包括但不限于操作培训、保养培训和维修培训，并提供书面承诺和培训方案；培训使用单位操作人员直到熟悉为止（所有培训不再另行收取费用）。