需求内容-消毒供应室相关设备维保

一、功能用途

1. 灭菌器属于压力容器需要专业技术支持，降低人力成本；高效配件保障，简化流程；转嫁老化风险，节约成本；合规操作，保障安全。

二、验证资质

1.检测单位资质：CNAS证书或CMA证书

2.设备检测人员资质：特种设备安全管理和作业作业人员证

三、设备检测内容及检测依据：

1.根据WS310消毒供应中心规范要求应每年用温度压力检测仪监测温度，压力，时间等参数。本次检测核心设备为新华品牌灭菌器，灭菌器属于医疗器械，同时属于特种设备，需要检测单位同时具有相应检测资质，医疗器械资质和特种设备操作资质，只有原厂具备三种资质。并且当设备检测出现问题后，只有原厂能承担相应责任，查找问题原因和负责后续维修。

2.本次维护及性能安全检测的设备有：脉动真空灭菌器5台、低温灭菌器1台、清洗消毒器1台、封口机6台和生物阅读器3台。

- 脉动真空灭菌器

| - 检测项目 | - 检测依据 |
| --- | --- |
| - 空载，小负载，满载, 7个探头 | - WS310-2016,GB8599-2008,EN285 |

- （2）清洗消毒器检测

| - 检测项目 | - 检测依据 |
| --- | --- |
| - 冷启动1次，热启动3次，6个探头 | - YY/T0734.1-2009 |

- （3）过氧化氢低温等离子灭菌器

| - 检测项目 | - 技术要求 | - 检测依据 |
| --- | --- | --- |
| - 6个温度探头，1个真空探头 - 全循环，管腔循环，快速循环 | - 4.1.2.1灭菌舱压力下限应不高于制造商规定的压力，且应不大于80 Pa。 - 4.1.2.2 灭菌舱内壁温度在准备期结束时应不小于45℃。 - 4.1.3.1 灭菌舱内壁温度应不大于60℃；设备设定最低温度的 菌效果应经过验证 - 4.1.3.2 灭菌期维持时间应符合制造商的规定，维持时间实测值应不小于制造商规定的最低值。 - 4.1.3.3 灭菌压力范围应符合制造商的规定。 - 4.1.4.1 灭菌舱压力下限应不高于制造商规定的压力，且应不大于 80 Pa。 | - GB27955-2020过氧化氢气体等离子体低温灭菌器卫生要求 - 4.1.2.1,4.1.2.2, 4.1.3.1,4.1.3.2,4.1.3.3,4.1.4.1。 |

- （4）封口机

| - 检测项目 | - 检测依据 |
| --- | --- |
| - 密封连续性测试、不渗透测试、封边强度测试和控温精度测试 | - YY/T0698.5:2023/IS011607:2009 WS310.2-2016 |

- （5）阅读器

| - 检测项目 | - 检测依据 |
| --- | --- |
| - 阅读器性能 | - 企业标准，Q/0303SXH264 |

四、维保内容：

1.维保设备报修响应时间为8小时。

2. 免费更换设备所有损坏配件，确保所用配件为原厂正品，保障配件质量。

3. 若压力表、安全阀校验不合格，可免费换新（需提供校验不合格报告）；校验工作由院方负责，我方免费提供拆装服务，并测试安全阀与压力表的正常使用功能。

4. 提供免费上门维修及配件更换服务，维修费、维护费、差旅费、住宿费等所有相关费用均不再额外收取。

五、维保设备明细

| 编号 | 设备名称 | 设备型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 脉动真空灭菌器 | MAST-A-810 | 1 |
|  | 脉动真空灭菌器 | MAST-A-810 | 1 |
|  | 脉动真空灭菌器 | MAST-A-810 | 1 |
|  | 脉动真空灭菌器 | MAST-A-810 | 1 |
|  | 脉动真空灭菌器 | MAST-A-810 | 1 |
|  | 医用清洗机 | PC-150L | 1 |
|  | 脉动真空灭菌器 | MAST-A-810 | 1 |
|  | 脉动真空灭菌器 | MAST-A-810 | 1 |
|  | 脉动真空灭菌器 | MAST-A-810 | 1 |
|  | 脉动真空灭菌器 | MAST-A-810 | 1 |
|  | 脉动真空灭菌器 | MAST-A-810 | 1 |
|  | 医用清洗机 | PC-150L | 1 |