需求内容-手术放大镜9套

一、功能用途

口腔手术放大镜是口腔临床操作中不可或缺的辅助工具，核心功能是通过光学放大与视野优化，帮助牙医清晰观察口腔内细微结构，提升操作精准度与安全性。

二、技术参数

- （1）手术放大镜   8套

- 1.1、光学：三棱镜转角设计。

- 1.2、瞳距范围：50mm~75mm可调。

- 1.3、结构:平行视线设计

- 1.4、倍率：3.0X、4.0X、5.0X可选

- 1.5、工作距离400-550mm可调

- 1.6、偏转角度：45°±1°

- 1.7、重量：≤80g(无镜片）

- （2）手术放大镜  1套

- 2.1手术放大镜参数

- 2.1.1、瞳距、下倾角、验光数据（近视/散光/远视）可定制

- 2.1.2、放大倍率≥6倍

- 2.1.3、下倾角≥45度

- 2.1.4、最大工作距离≥600mm

- 2.1.5

- 2.2头灯参数

- 2.2.1、头灯照度范围：2400lx～5500lx 三档可调

- 2.2.2、头灯色温范围：3400k～5500k三档可调

- 2.2.3、采用LED灯光源

- 2.2.4、电池容量≥500mAh

- 三、配置清单

- 3.1手术放大镜8套配置

- 手术放大镜：8台、镜绳：8根、擦镜布：8块、小鼻托：8个、工具包：8把、黑色皮质拉链包：8个

- 3.2手术放大镜1套配置

- 放大镜6倍：1个、放大镜便携盒：1个、放大镜护理套装：1套、无线手术头灯：1个、电池：3块、充电板：1个、电源适配器：1个、滤光片：2个、螺丝刀：1把

- 四、售后服务要求

1、货物免费原厂维保期要求均为货物经最终验收合格后24个月，在质量保证期内设备运行发生故障时，乙方在接到甲方故障通知后2小时内回应，委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况及甲方意见等）报甲方备案，若48小时内无法排除故障，则应先提供同档次备用机供甲方使用。其中发生一切费用由乙方承担。质量保证期内乙方有责任对设备进行不定期的巡查检修。投标人视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。

2、质保期满前1个月内成交供应商应就所有货物进行一次全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。如出现质量问题，在质保期内对货物进行维修和零配件的更换。

3、质保期内，谈判响应供应商应提供免费的技术支持和技术升级服务。主要培训内容包括货物及主要部件的基本构造、功能、安装、调试、日常操作、实验项目、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等。

4、质保期后技术服务内容：质保期满后，成交供应商仍应提供定期维护和修理，维修仅收取零配件费用。

- 五、培训要求

1、成交供应商提供现场技术培训，保证使用人员正确操作设备的各种功能，维修人员能进行常规维护、检修与保养。

2、供应商应提供现场人员的培训，包括但不限于操作培训、保养培训和维修培训，并提供书面承诺和培训方案；培训使用单位操作人员直到熟悉为止（所有培训不再另行收取费用）。