需求内容-口腔健康宣教口扫设备2套

一、功能用途

用于入校、入社区进行口腔健康宣教，窝沟验收等活动。

1.设备需要比较便携，具备大容量电量存储，方便携带进入学校、社区开展宣教及义诊活动。

2.设备操作简单，易上手，能直观的将口腔整体情况展示出来，并对各个牙位标注出来，形成一份专业性的口腔检查报告，让检查者快速了解自己的口腔情况。

3.实现报告一人一码，检查者扫描二维码就能轻松获得自己的口腔检查报告。

二、技术参数

- 1.具有自动调焦功能；

- 2.符合人体工学设计手柄。

- 3.按键：一个触摸，2个轻触按键；触摸防抖动设计，轻触触摸按钮就可以捕捉和保存影像；

- 4.支持高清无损图像输出，细节清晰。

- 5.照片储存云端系统；供应商承诺开放端口可以和医院第三方管理系统打通。

- 6.多种显示模示：单画面.定格.四分屏幕,双画面对比及休眠保存显示最后拍摄照片；

- 7.更友好的用户界面，二维码扫描患者信息后，视频界面显示患者名称；

- 8.开机自动联网并同步网络标准时间，上传后台，患者扫码可带走检查报告

- 9.设备可以实现口腔内拍摄的实时图片不超过1秒完成口腔疾病自动识别，可识别的口腔疾病包括但不低于以下10种：龋齿，牙龈炎，牙结石，畸形舌侧窝，磨损，残根，缺损，牙垢，不齐，楔缺等

- 10.采用≥10颗高亮度长寿命白光LED；

- 11.采用手提箱式设计，便于携带；

- 12.电池容量支持不低于8小时以上的持续工作。

- 13.输入电源/频率：AC100V~AC240V 50/60Hz

- 14.输入功率≤10W

- 15.LED补光灯色温：5500k±5%

- 16.LED补光灯照度≥10K

- 17.摄像头像素≥1500万

- 18.图像传感器为CMOS

- 19.输出图像分辨率≥1280*1024 30fps

- 20.显示器尺寸≥15寸。

- 21.手柄线长度≥2.5米

- 22.镜头：≤1/4寸

- 23.支持牙位识别。

- 26.支持生成不少于三种报告格式。

- 27.数据可以上传云端（供应商需承诺设备生命周期内免费提供上传流量，采购人无需对此额外付费），也可以保存本地（有tf卡）。

- 三、配置清单

- 1.便携式箱体：2个

- 2.有线手柄：2个

- 3.一次性膜：500只

- 4.手柄线：2条

- 5.电源220V：2个

- 6.512G存储卡2张

- 四、售后服务要求

1、货物免费原厂维保期要求均为货物经最终验收合格后36个月（包括机器自带电池维保），在质量保证期内设备运行发生故障时，乙方在接到甲方故障通知后2小时内回应，委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况及甲方意见等）报甲方备案，若48小时内无法排除故障，则应先提供同档次备用机供甲方使用。其中发生一切费用由乙方承担。质量保证期内乙方有责任对设备进行不定期的巡查检修。投标人视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。

2、质保期满前1个月内成交供应商应就所有货物进行一次全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。如出现质量问题，在质保期内对货物进行维修和零配件的更换。

3、质保期内，谈判响应供应商应提供免费的技术支持和技术升级服务。主要培训内容包括货物及主要部件的基本构造、功能、安装、调试、日常操作、实验项目、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等。

4、质保期后技术服务内容：质保期满后，成交供应商仍应提供定期维护和修理，维修仅收取零配件费用。

- 五、培训要求

1、成交供应商提供现场技术培训，保证使用人员正确操作设备的各种功能，维修人员能进行常规维护、检修与保养。

2、供应商应提供现场人员的培训，包括但不限于操作培训、保养培训和维修培训，并提供书面承诺和培训方案；培训使用单位操作人员直到熟悉为止（所有培训不再另行收取费用）。