需求内容-种植动度测量仪一套

一、功能用途

种植体稳固度检测仪是一种用于评估口腔种植体在骨中的稳定性的设备，广泛应用于牙科临床中。

二、技术参数

1.工作条件:环境温度+10℃至+35℃；相对湿度30%~75%；压力700hPa~1060hPa；

2.具有锂电池，3.7V DC,通过USB数据线进行移动式充电，简单方便快速。

尺寸:≤210mm×35mm×25mm；

3.自动感应开机，外观无任何按钮，直接显示数值，避免误触碰导致数值不准确。重量≤0.75kg，轻巧方便。

4.结果显示:共振频率的结果转换成1~100的数值显示在测量仪屏幕上；

5.设备具有三种颜色提示红、黄、绿代表不同情况下的ISQ数值，直观方便。

6.可以通过USB方式连接种植机，实现扭矩跟骨结合数据的实时记录，保证种植手术成功率。

7.准确度:一个单独感应器的ISQ准确度在±0.5 ISQ单位。在不同的感应器之间，包含附属扭矩的变异和个体变异，其准确度在±2 ISQ单位；

8.可借助软件将探测数据导入电脑进行分析；

9.工作方式:将感应器附着在种植体或基台上。通过手持式检测仪上的测量探针头部产生的磁性脉冲波来激活感应器；

10.设备具有引导式测量方向，数值显示清晰，界面直观，大小方便携带，便于操作；

11.设备的感应器适用种植体系统以及型号≥160种，后续升级免费；

- 三、配置清单

1.检测仪主机                           1台

2.自检器                               1个

3.检测杆扳手                           1个

4.密钥                                 1个

5.USB充电线                            1个

6.感应器                               1盒

- 四、售后服务要求

1、货物免费原厂维保期要求均为货物经最终验收合格后24个月，在质量保证期内设备运行发生故障时，乙方在接到甲方故障通知后2小时内回应，委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况及甲方意见等）报甲方备案，若48小时内无法排除故障，则应先提供同档次备用机供甲方使用。其中发生一切费用由乙方承担。质量保证期内乙方有责任对设备进行不定期的巡查检修。投标人视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。

2、质保期满前1个月内成交供应商应就所有货物进行一次全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。如出现质量问题，在质保期内对货物进行维修和零配件的更换。

3、质保期内，谈判响应供应商应提供免费的技术支持和技术升级服务。主要培训内容包括货物及主要部件的基本构造、功能、安装、调试、日常操作、实验项目、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等。

4、质保期后技术服务内容：质保期满后，成交供应商仍应提供定期维护和修理，维修仅收取零配件费用。

- 五、培训要求

1、成交供应商提供现场技术培训，保证使用人员正确操作设备的各种功能，维修人员能进行常规维护、检修与保养。

2、供应商应提供现场人员的培训，包括但不限于操作培训、保养培训和维修培训，并提供书面承诺和培训方案；培训使用单位操作人员直到熟悉为止（所有培训不再另行收取费用）。