需求内容-超声骨刀一套

一、功能用途

- 超声骨刀机主要用于口腔外科的切骨术和骨整形术。

二、技术参数

- 1.电源电压：100V-240V~  50Hz/60Hz

- 2.最大输入功率：170VA

- 3.工作尖尖端主振幅：20~200μm

- 4.工作尖尖端横向振幅：＜5μm

- 5.工作尖振动频率：24.0 kHz ~36.0 kHz

- 6.蠕动泵流量：30~110mL/min

- 7.导出的输出声功率：200~490mW

- 8.主声输出面积：<10 mm2

- 9.次级横振声输出面积：<20 mm2

- 10.主机重量：≤2.6 kg

- 11.多功能脚踏，可灵活控制模式、功率和水量

- 12.脚踏防水等级≥IPX8

- 13.可反复高温高压灭菌的供水泵管

- 14.彩色触控屏≥7英寸

- 15.10挡功率，10档水量调节

- 16.具有一件增强功能，一键控制手柄灯光开关

- 三、配置清单

- 1、主机1台；

- 2、带光接插式手柄4支；

- 3、手柄消毒盒4个；

- 4、多功能脚踏1个；

- 5、工作尖：20枚；

- 6、电源线 1套 。

- 四、售后服务要求

1、货物免费原厂维保期要求均为货物经最终验收合格后36个月，在质量保证期内设备运行发生故障时，乙方在接到甲方故障通知后2小时内回应，委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况及甲方意见等）报甲方备案，若48小时内无法排除故障，则应先提供同档次备用机供甲方使用。其中发生一切费用由乙方承担。质量保证期内乙方有责任对设备进行不定期的巡查检修。投标人视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。

2、质保期满前1个月内成交供应商应就所有货物进行一次全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。如出现质量问题，在质保期内对货物进行维修和零配件的更换。

3、质保期内，谈判响应供应商应提供免费的技术支持和技术升级服务。主要培训内容包括货物及主要部件的基本构造、功能、安装、调试、日常操作、实验项目、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等。

4、质保期后技术服务内容：质保期满后，成交供应商仍应提供定期维护和修理，维修仅收取零配件费用。

- 五、培训要求

1、成交供应商提供现场技术培训，保证使用人员正确操作设备的各种功能，维修人员能进行常规维护、检修与保养。

2、供应商应提供现场人员的培训，包括但不限于操作培训、保养培训和维修培训，并提供书面承诺和培训方案；培训使用单位操作人员直到熟悉为止（所有培训不再另行收取费用）。