需求内容-超低温冰箱一套

一、功能用途

- 用于在极低温度环境下安全、可靠、长期地保存那些对温度极度敏感、在常规冷冻条件下会快速降解或失去活性的生物医学样本、药品、试剂以及其他特殊材料，广泛应用于生命科学研究、医疗诊断与治疗。

二、技术参数

- 1.工作条件：环境温度 10～32℃，工作环境湿度：20~80%RH，电源：198V~242V ，频率：(50 ±1)HZ。

- 2.样式：立式。

- 3.有效容积：≥680L。

- 4.温度控制：适用范围在-40℃～-86℃范围内，控温精度 0.1℃。

- 5.显示：≥10 寸液晶触控屏，显示精度 0.1℃，动态实时显示箱内温度、系统设定温度、环境温度、报警状态、时间、双系统运行状态等参数信息，且可连接蓝牙与 WiFi，具备样本存取管理，数据查看，数据曲线，设置及留言板等功能模块。

- 6.具备状态运行指示圈。

- 7.安全存储：多种声光报警系统（高低温报警、传感器故障报警、高环温报警、开门报警、电压异常、断电报警、冷凝器脏报警、电池电量低报警、系统故障等）。

- 8.整机内置多个温度传感器，包括箱内温度传感器、环境温度传感器、系统 A 冷凝器温度传感器、系统 B 冷凝器温度传感器、系统A 回气管温度传感器、系统 B 回气管温度传感器、独立监控箱内温度传感器等，全面检测设备运行。

- 9.开机延时和停机间隔保护功能，确保运行可靠；屏幕锁定和密码保护功能，防止随意调整运行参数。

- 10.变频压缩机数量 2 个，整机稳定运行功率≤650W，2 个直流变速冷凝风机。

- 11.双独立制冷系统。

- 12.箱内温度均匀性要求，25℃环境，设定-80℃测试，每层 5 个测试点（四角及中心），整机≥20 点测试，最高温度与最低温度的差小于 6℃。

- 13.设定温度误差：25℃环境，箱内温度设定-81℃，达到稳定状态后，箱内温度与设定温度误差的绝对≤0.5℃。

- 14.显示温度误差：箱内温度设定-81℃，达到稳定状态后，显示温度平均值和箱内温度值差值的绝对值≤0.5℃。

- 15.25℃环温时，空载降温到-80℃速度≤190min。

- 16.25℃环温，开门 1min 降温至-75℃时间≤25min。

- 17.一体式把手门锁涉及单手实现开关门，可同时使用暗锁及双挂锁。

- 18.保温材料：真空隔热材料。

- 19.内胆材料：镀锌板喷涂。

- 20.低噪音，稳定运行噪音≤53 分贝。

- 21.自动加热门体平衡孔设计，满足短时间内连续多次开门。

- 22.标配≥3 个测试孔，方便实验使用和监控箱内温度。

- 23.标配冷链供电系统，保证用电安全，可为第三方监控设备供电。

- 24.标配 RS485 数据接口，远程报警接口，可同计算机网线连接，实现数据通讯。

- 25.控制面板自带≥8G 存储空间。

- 26.标配 USB 接口，可用于箱内温度数据记录、运行曲线及操作记录导出。

- 27.标配蓄电池，断电状态可持续为温度报警、USB 端口供电。

- 28.具备蓝牙模块，可连接蓝牙温度记录打印机，实现温度数据打印记录。

- 29.可存储 2 英寸标准冻存盒 500 个，2ml 标准冻存管 50000 支。

- 30.标配独立嵌入式监控模块，可实时监控冰箱运行状态，冰箱报警信息。

- 31.最小进门尺寸＜900mm（无需拆除外门，外门可平开 180°角度）。

- 32.能够存储 2 英寸标准冻存盒不低于 600 个，2ml 标准冻存管不低于 40000 支；

- 33.增配一套外置 UPS 不间断电源

- 33.1 设备功率：,3000VA，1200W

- 33.2 输入电压范围：220VAC 50HZ

- 33.3 电池数量：6 块电池，12v,100ah

- 三、配置清单

- 1.主机  1台

- 2.不锈钢冻存架 24 个

- 3.2 英寸标准冻存盒 600 个

- 4.2ml标准冻存管 10000 支

- 5.冷链监控一套

- 6.外置 UPS 不间断电源一套（内含 6 块电池）

- 四、售后服务要求

1、货物免费原厂维保期要求均为货物经最终验收合格后36个月，在质量保证期内设备运行发生故障时，乙方在接到甲方故障通知后2小时内回应，委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况及甲方意见等）报甲方备案，若48小时内无法排除故障，则应先提供同档次备用机供甲方使用。其中发生一切费用由乙方承担。质量保证期内乙方有责任对设备进行不定期的巡查检修。投标人视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。

2、质保期满前1个月内成交供应商应就所有货物进行一次全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。如出现质量问题，在质保期内对货物进行维修和零配件的更换。

3、质保期内，谈判响应供应商应提供免费的技术支持和技术升级服务。主要培训内容包括货物及主要部件的基本构造、功能、安装、调试、日常操作、实验项目、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等。

4、质保期后技术服务内容：质保期满后，成交供应商仍应提供定期维护和修理，维修仅收取零配件费用。

- 五、培训要求

1、成交供应商提供现场技术培训，保证使用人员正确操作设备的各种功能，维修人员能进行常规维护、检修与保养。

2、供应商应提供现场人员的培训，包括但不限于操作培训、保养培训和维修培训，并提供书面承诺和培训方案；培训使用单位操作人员直到熟悉为止（所有培训不再另行收取费用）。