需求内容-输液输血加温仪一套

一、功能用途

- 用于手术室病人输血输液时进行加温输注，在输血、急救、冲洗时可使用加压功能进行快速输注或冲洗，同时满足转运使用的需求。

二、技术参数

- 1.一台主机需同时配置双通道输液加温、双通道输液加压和双通道液体断流气泡检测功能接口；

- 2.安全报警功能至少包括：双重独立超温报警、欠压报警、超压报警、加热回路故障报警、传感器故障报警、输液监控报警、电池低电量提示、加热管未就绪提示；

- 3.具有飞梭快速旋钮，仅需一个旋钮操作就可快速完成四个通道参数设置；

- 4.温度设置范围33～41℃，步进值≤0.2℃；

- 5.具有43℃/44℃双重独立超温报警保护：

- 6.压强设定范围：5～300mmHg；

- 7.压强准确度误差：≤±2mmHg；

- 8.主机可适配多种规格加压袋；

- 9.具有双通道输液监控功能，当输注管路出现断流情况时，输液监控器自动夹闭，设备发出声光报警；

- 10.支持转运治疗，内置电池工作时间≥3小时；

- 11.主机保护级别：≥IPX3；

- 三、配置清单

| - 序号 | - 产品名称 | - 数量 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 主机 | - 1台 |
| - 2 | - 插拔式加热管（内径3.5mm，长度1.2m） | - 4根 |
| - 3 | - 500ml加压袋 | - 4个 |
| - 4 | - 输液监控器 | - 2个 |
| - 5 | - 电源线 | - 1根 |
| - 6 | - 加热管夹子 | - 2个 |
| - 7 | - 说明书 | - 1本 |
| - 8 | - 合格证 | - 1份 |
| - 9 | - 简易操作卡 | - 1份 |

- 四、售后服务要求

- 1.供应商应按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务，并在响应文件中提供详细具体的售后服务承诺条款及保证，在质保期内售后服务所需费用列入报价。

- 2.要求供应商必须拥有专业的售后维护服务团队，能够保证本项目正常运行。

- 3.本次报价的设备整机质保期至少为三年，自验收合格之日起计算，期间成交供应商应提供一切维修服务和更换零配件（不再另行收取费用）。设备正常使用期间内，厂商必须提供每年2次的设备技术安全巡检保养并提供年度巡检保养报告给医院存档。投标的产品供应商应提供服务条款说明书，并提供相关服务机构有关资格证明文件及公司（厂家）、地址、联系人、联系电话。

- 4.在质保期内，成交供应商提供7*24小时服务。对于产品在使用过程中出现的问题，在1小时内响应。如遇与所供产品有关的问题无法远程解决的，在事件确定后2小时内赶到现场提供服务。2小时内未解决的成交供应商应提供详细的应急解决方案。因成交供应商工作延误，造成采购人损失的，成交供应商应负赔偿责任。

- 五、培训要求

1、成交供应商提供现场技术培训，保证使用人员正确操作设备的各种功能，维修人员能进行常规维护、检修与保养。

2、供应商应提供现场人员的培训，包括但不限于操作培训、保养培训和维修培训，并提供书面承诺和培训方案；培训使用单位操作人员直到熟悉为止（所有培训不再另行收取费用）。