需求内容-冷光美白仪1台

一、功能用途

牙齿冷光漂白仪用于使用牙齿美白剂对因外源性因素（如烟草、茶、咖啡、酱油类）造成的变色牙齿进行美白治疗时，加速催化牙齿美白剂在变色牙齿上的氧化还原，达到牙齿美白的目的。

二、技术参数

- 1.温升： 灯头最大温升≤15℃；

- 2.照度： 灯头最低照度应≥120000Lx；

- 3.辐射照度：灯头辐射照度48mW/cm2—200mW/cm2.；

- 4.最大工作噪音：≤55dB（A计数）

- 5.使用期限不小于10年

- 三、配置清单

- 主机 1台，灯头 1个；遥控器 1个， 卤素灯杯 1个 ，保险管 2个，电源线 1根，护目镜 2副，防尘罩 1副，四折页 100 ， 光固化灯 1个

- 四、售后服务要求

1、货物免费原厂维保期要求均为货物经最终验收合格后36个月，在质量保证期内设备运行发生故障时，乙方在接到甲方故障通知后2小时内回应，委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况及甲方意见等）报甲方备案，若48小时内无法排除故障，则应先提供同档次备用机供甲方使用。其中发生一切费用由乙方承担。质量保证期内乙方有责任对设备进行不定期的巡查检修。投标人视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。

2、质保期满前1个月内成交供应商应就所有货物进行一次全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。如出现质量问题，在质保期内对货物进行维修和零配件的更换。

3、质保期内，谈判响应供应商应提供免费的技术支持和技术升级服务。主要培训内容包括货物及主要部件的基本构造、功能、安装、调试、日常操作、实验项目、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等。

4、质保期后技术服务内容：质保期满后，成交供应商仍应提供定期维护和修理，维修仅收取零配件费用。

- 五、培训要求

1.成交供应商提供现场技术培训，保证使用人员正确操作设备的各种功能，维修人员能进行常规维护、检修与保养。

2.供应商应提供现场人员的培训，包括但不限于操作培训、保养培训和维修培训，并提供书面承诺和培训方案；培训使用单位操作人员直到熟悉为止（所有培训不再另行收取费用）。