                       
需求内容-空气消毒机一批
一、技术参数
1.消毒杀菌因子：等离子体
2.吸顶式：适用体积≥150m³
3.人机共存：在有人的情况连续开机，对人和设备无任何伤害 
[bookmark: _GoBack]4.安装方式：嵌入吸顶式或壁挂式，嵌入吸顶式安装完成后机器表面与房间吊顶保持在一个水平面外尺寸：≤63×63×26cm，开孔尺寸≤58×58cm（提供实物测量照片）
5.噪声：≤55dB（提供带CMA标识噪音检测报告）
6.循环风量：≥1507m³/h（提供带CMA标识循环风量检测报告）
7.负离子浓度：≥8.4×107个/cm³‌（提供第三方负离子浓度检测报告）
8.等离子发生器使用中无损耗降低维护成本使用寿命≥50000小时（提供第三方等离子寿命检测报告）
9.液晶屏显示，风速可调节高、中、低挡显示及检测功能，远红外遥控。
10.初、中效滤网滤除尘埃，机器内必须有活性碳滤网除异臭味；
11.等离子体密度分布≥1.06×1018cm³-8.74×1018cm³；
12.智能控制过滤网累时提示清洗，整机累计时间功能；
13.等离子体发生器故障自动报警并停机保护；
14.微电脑程控自动预约开关机时间为≥9个时段（提供第三方控制器设置软件测试报告）；
15.消毒指标：符合医院二类环境标准（消毒技术规范），菌落总数：≤200cfu/m³；
16.提供等离子空气消毒机器对冠状病毒消毒效果≥99.99%（提供第三带CMA标识冠状病毒消毒测试报告）；
17.消毒效果：对白色葡萄球菌（8032）的杀灭率≥99.95%；对空气中自然菌的消亡率≥90.00%；空气中的臭氧量≤0.016mg/m³；【提供第三方检测报告】
18.对冠状病毒229E平均的杀灭率＞99.99%；【提供第三方检测报告】
19.消毒30分钟对枯草杆菌黑色变种芽孢的杀灭率＞99.99%；消毒30分钟对肺炎克雷伯氏菌的杀灭率＞99.99%；消毒30分钟对黑曲霉菌的杀灭率＞99.99%；消毒30分钟对龟分枝杆菌脓肿亚种的杀灭率＞99.99%；【提供第三方检测报告】
20.采用微生物气溶胶方法，对大肠杆菌的杀灭率≥99.98%，采用微生物气溶胶方法，对白色念球菌的杀灭率≥99.92%，采用微生物气溶胶方法，对铜绿假单胞菌的杀灭率≥99.95%，采用微生物气溶胶方法，对金黄色葡萄球菌的杀灭率≥99.95%；【提供第三方检测报告】
21.投标产品需提供医用电气设备安全通用要求：电磁兼容测试报告；（带CMA标识的YY0505-2012医用电气检测报告）
22.保修≥5年，每6个月免费清洗一次过滤网。
二、配置清单
主机：13台
遥控器：13个
三、售后服务要求
1、货物免费原厂维保期要求均为货物经最终验收合格后60个月，在质量保证期内设备运行发生故障时，乙方在接到甲方故障通知后2小时内回应，委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况及甲方意见等）报甲方备案，若48小时内无法排除故障，则应先提供同档次备用机供甲方使用。其中发生一切费用由乙方承担。质量保证期内乙方有责任对设备进行不定期的巡查检修。投标人视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。
2、质保期满前1个月内成交供应商应就所有货物进行一次全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。如出现质量问题，在质保期内对货物进行维修和零配件的更换。
3、质保期内，谈判响应供应商应提供免费的技术支持和技术升级服务。主要培训内容包括货物及主要部件的基本构造、功能、安装、调试、日常操作、实验项目、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等。
4、质保期后技术服务内容：质保期满后，成交供应商仍应提供定期维护和修理，维修仅收取零配件费用。
四、培训要求
1、成交供应商提供现场技术培训，保证使用人员正确操作设备的各种功能，维修人员能进行常规维护、检修与保养。
2、供应商应提供现场人员的培训，包括但不限于操作培训、保养培训和维修培训，并提供书面承诺和培训方案；培训使用单位操作人员直到熟悉为止（所有培训不再另行收取费用）。
