需求内容-窝沟设备（便携牙椅设备、含躺椅及空压机）4套

一、功能用途

本项目采购的便携牙椅设备、含躺椅及空压机，主要用于入校口腔健康筛查及窝沟封闭。

二、技术参数

- 2.1治疗机主机技术参数：

- 2.1.1.三用枪：可喷水、喷气、喷雾。

- 2.1.2.配有便携式置物盘装置，方便使用。

- 2.1.3.吸唾器（气吸）：采用水负压，工作压力为 0.2mpa，采用电磁阀控制 ；气压为400kPa时，真空度可达到10kPa ；气压为400kPa时，抽水率600ml/min。

- 2.1.4.优质铝合金壳体。

- 2.1.5.圆形脚开关1套，可控制高速手机、低速手机工作，实现高速手机、低速手机及洁牙机的工作。

- 2.1.6.净水瓶≥600毫升；污水瓶≥800毫升。

- 2.2躺椅参数：采用高强度铝合金结构件，轻质牢固，舒适安全。

- 2.2.1．折叠椅设计最大能承受≥135公斤的力。靠背后倾范围110°～175°。

- 2.3牙科专用无油空气压缩机参数：

- 2.3.1．最大产气量：150L/分钟，0.4bar下产气量≥90 L/min。

- 2.3.2．噪音：≤70分贝。

- 2.3.3．储气罐容积为≥30L，内外喷塑，保证气体的洁净；带有压力容器资质证书。

- 2.3.4.带自动排水功能，可进行时间设置。

- 三、配置清单

- 1．口腔便携式治疗机主机          4套

- 2．三用枪                        4支

- 3．纯洁水杯                      4套

- 4．污水瓶装置                    4支

- 5．吸唾器                        4支（建议强吸，配置转换头）

- 6．便携式牙科椅                  4台

- 7．空压机（外置）                4台

- 四、售后服务要求

1、货物免费原厂维保期要求均为货物经最终验收合格后36个月，在质量保证期内设备运行发生故障时，乙方在接到甲方故障通知后2小时内回应，委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况及甲方意见等）报甲方备案，若48小时内无法排除故障，则应先提供同档次备用机供甲方使用。其中发生一切费用由乙方承担。质量保证期内乙方有责任对设备进行不定期的巡查检修。投标人视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。

2、质保期满前1个月内成交供应商应就所有货物进行一次全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。如出现质量问题，在质保期内对货物进行维修和零配件的更换。

3、质保期内，谈判响应供应商应提供免费的技术支持和技术升级服务。主要培训内容包括货物及主要部件的基本构造、功能、安装、调试、日常操作、实验项目、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等。

4、质保期后技术服务内容：质保期满后，成交供应商仍应提供定期维护和修理，维修仅收取零配件费用。

- 五、培训要求

1.成交供应商提供现场技术培训，保证使用人员正确操作设备的各种功能，维修人员能进行常规维护、检修与保养。

2.供应商应提供现场人员的培训，包括但不限于操作培训、保养培训和维修培训，并提供书面承诺和培训方案；培训使用单位操作人员直到熟悉为止（所有培训不再另行收取费用）。