                       
需求内容-牙片宝
一、功能用途
牙科X射线摄影用影像板成像装置（牙片宝）作为数字化口内成像系统的重要设备之一，主要用于口内根尖片的数字化成像，具有拍摄定位容易，成像速度快，成像效果优秀，病人依从性强，成像板可重复使用等特点。
二、技术参数
1.电压： 100-240伏 交流，采用24V直流电源适配
2.电源频率：50-60 Hz
3.功率：最大负载电流1.25A
4.体积：长\宽\高≤328*233*168mm，体积小，重量不大于3.7公斤，可轻松放置在桌上和操作台上，方便移动。
5.无线IP板，超薄设计。含激光编码追溯功能，拍摄后的影像片上可显示激光编码，便于查询IP板状态和拍摄影像情况。
6.影像板表层含圆环磁芯技术,可进行无接触式悬浮扫描，可进行高效快速扫描。
7.兼容0-3号影像片，可满足4C咬合片拍摄功能。
8.影像清晰度2档可选，理论空间分辨率不小于16.7lp/mm，像素尺寸高清扫描60微米，超清30微米。
9.扫描方式：磁吸入式，无接触扫描，放在舱口，自动感应，自动吸入，读片完毕后自动弹出 。
10.扫描舱为内置式，前端开口。防止激光头损伤，防止灰层进入，卫生安全。
11.读片方式：含两种读片方式： 1.全自动式，放在舱口，自动感应，自动吸入，无需触碰机器按钮。2. 半自动式，放在舱口，点击读片键进行读片处理。  
12.退片方式：含两种退片方式： 1.全自动式，扫描完成自动弹出，掉落在影像接收盒。影像即刻擦除，用于下次使用。2. 半自动式，扫描完成后自动弹出，停留在扫描舱口，手动取出，减少坠落撞击。 
13.双重卫生感控防护，含专利设计防水食品级材质保护袋和保护套，有效减少交叉感染和机械损伤。
14.提供Dicom端口协议，可连接医院pacs系统及诊所患者管理系统。 
三、配置清单
1.口腔影像板扫描仪主机        1台
2.口腔影像板扫描仪操作软件  	1套
3.影像板初始套装            	1号片： 2张  2号片： 2张
4.影像板保护袋	    1号片保护袋：200 份 2号片保护袋：200份
5.影像板保护纸壳	 1号片保护壳：200 份2号片保护壳：200份
6.影像板存储盒               	1个
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四、售后服务要求
1.供应商应按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务，并在响应文件中提供详细具体的售后服务承诺条款及保证，在质保期内售后服务所需费用列入报价。
2.要求供应商必须拥有专业的售后维护服务团队，能够保证本项目正常运行。
3.本次报价的设备整机质保期至少为二年，自验收合格之日起计算，期间成交供应商应提供一切维修服务和更换零配件（不再另行收取费用）。设备正常使用期间内，厂商必须提供每年2次的设备技术安全巡检保养并提供年度巡检保养报告给医院存档。投标的产品供应商应提供服务条款说明书，并提供相关服务机构有关资格证明文件及公司（厂家）、地址、联系人、联系电话。
4.在质保期内，成交供应商提供7*24小时服务。对于产品在使用过程中出现的问题，在1小时内响应。如遇与所供产品有关的问题无法远程解决的，在事件确定后2小时内赶到现场提供服务。2小时内未解决的成交供应商应提供详细的应急解决方案。因成交供应商工作延误，造成采购人损失的，成交供应商应负赔偿责任。
五、培训要求
1、成交供应商提供现场技术培训，保证使用人员正确操作设备的各种功能，维修人员能进行常规维护、检修与保养。
2、供应商应提供现场人员的培训，包括但不限于操作培训、保养培训和维修培训，并提供书面承诺和培训方案；培训使用单位操作人员直到熟悉为止（所有培训不再另行收取费用）。
