                       
需求内容-牙片X线机
一、功能用途
数字牙化牙片机是利用X射线透射并使感光传感器成像原理,对牙齿单齿进行摄片的口腔诊断设备,可对口腔疾病的治疗及预防提供准确可靠的数字影像资料。
二、技术参数
1.高频发生器频率≥150kHz
2.焦点：≤0.4mm
3.工作电压：60-70KV可调节
4.电源 220-240V 交流电（±10%），50Hz
5.曝光控制方式：自动
6.额定高电压和最大相应电流：70KV，7mA
7.曝光时间为0.01-3.2S 可调
8.控制面板：液晶屏可显示电压、电流、曝光时间,有胶片/数字化模式转换；按键包括成人/儿童按键、每个牙位预设条件可选. 液晶显示屏可用用不同的颜色显示不同的工作状态。
9、安装方式: 壁挂式安装
3、  配置清单
	序号
	品名
	单位
	数量
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四、售后服务要求
1.供应商应按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务，并在响应文件中提供详细具体的售后服务承诺条款及保证，在质保期内售后服务所需费用列入报价。
2.要求供应商必须拥有专业的售后维护服务团队，能够保证本项目正常运行。
[bookmark: _GoBack]3.本次报价的设备整机质保期至少为二年，自验收合格之日起计算，期间成交供应商应提供一切维修服务和更换零配件（不再另行收取费用）。设备正常使用期间内，厂商必须提供每年2次的设备技术安全巡检保养并提供年度巡检保养报告给医院存档。投标的产品供应商应提供服务条款说明书，并提供相关服务机构有关资格证明文件及公司（厂家）、地址、联系人、联系电话。
4.在质保期内，成交供应商提供7*24小时服务。对于产品在使用过程中出现的问题，在1小时内响应。如遇与所供产品有关的问题无法远程解决的，在事件确定后2小时内赶到现场提供服务。2小时内未解决的成交供应商应提供详细的应急解决方案。因成交供应商工作延误，造成采购人损失的，成交供应商应负赔偿责任。
五、培训要求
1、成交供应商提供现场技术培训，保证使用人员正确操作设备的各种功能，维修人员能进行常规维护、检修与保养。
2、供应商应提供现场人员的培训，包括但不限于操作培训、保养培训和维修培训，并提供书面承诺和培训方案；培训使用单位操作人员直到熟悉为止（所有培训不再另行收取费用）。
