                       
需求内容-蛋白纯化仪
一、功能用途
蛋白纯化仪是一个高度自动化、精密可控的蛋白质分离工作站。它将复杂的层析原理转化为可重复、可优化的实验流程，极大地提高了蛋白质纯化的效率、纯度和可靠性，是现代生命科学研究与生物制药工业中不可或缺的关键设备。
二、技术参数
[bookmark: _GoBack]1.系统泵：二元柱塞泵、单泵，流量范围 0.01-30ml/min、耐压范围 0-20 MPa、流量精度  ±2%。
2.紫外检测器：检测波长 280nm、260nm固定双波长检测，流通池光程 2mm，流通池体积 11.14μl，波长精度  ±1 nm。
3.入口阀支持A1/A2/B1/B2四个缓冲液入口。
4.进样阀支持Load、Inject、Waste三个状态。
5.混合器：磁力搅拌、动态混合，混合池体积2 ml。
6.电导检测：流通池体积 24μl、电导检测范围 0.1-200 mS/cm、电导检测精度 ±2%或±100uS/cm、温度检测范围 0-50℃、温度检测精度 ±0.5℃。
7.pH检测：pH检测范围 0-13，有效范围2-12、pH检测精度 ±0.1pH单位、pH工作压力范围 0-0.5 MPa、流通池体积 52.5μl。
8.出口阀支持Out1/Out2 两个缓冲液出口。
9.软件:支持方法编辑功能，快速启动实验;支持各项检测数据图谱实时显示，实时控制设备;支持结果分析功能，图谱便捷导入、导出。 
三、配置清单
1.柱赛泵1组
2.压力传感器1个
3.紫外检测器1套
4.缓冲入口阀2套
5.梯度比例阀1套
6.混合器1套
7.反压阀1个
8.出口阀1个
9.12寸高清平板电脑1台
10.进样阀1个
11.PH流通池1套
12.电导流通池1个
四、售后服务要求
1.供应商应按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务，并在响应文件中提供详细具体的售后服务承诺条款及保证，在质保期内售后服务所需费用列入报价。
2.要求供应商必须拥有专业的售后维护服务团队，能够保证本项目正常运行。
3.本次报价的设备整机质保期至少为二年，自验收合格之日起计算，期间成交供应商应提供一切维修服务和更换零配件（不再另行收取费用）。设备正常使用期间内，厂商必须提供每年2次的设备技术安全巡检保养并提供年度巡检保养报告给医院存档。投标的产品供应商应提供服务条款说明书，并提供相关服务机构有关资格证明文件及公司（厂家）、地址、联系人、联系电话。
4.在质保期内，成交供应商提供7*24小时服务。对于产品在使用过程中出现的问题，在1小时内响应。如遇与所供产品有关的问题无法远程解决的，在事件确定后2小时内赶到现场提供服务。2小时内未解决的成交供应商应提供详细的应急解决方案。因成交供应商工作延误，造成采购人损失的，成交供应商应负赔偿责任。
五、培训要求
1、成交供应商提供现场技术培训，保证使用人员正确操作设备的各种功能，维修人员能进行常规维护、检修与保养。
2、供应商应提供现场人员的培训，包括但不限于操作培训、保养培训和维修培训，并提供书面承诺和培训方案；培训使用单位操作人员直到熟悉为止（所有培训不再另行收取费用）。
