需求内容-种植体周围炎器械

一、功能用途

该批器械和设备主要用于种植牙术后的维护，处理种植体周围炎的高效工具。

二、技术参数

- 1.牙科微动力系统

- 1)双水路选择；

- 2)无刷电机，扭矩≥3.5N·cm；

- 3)马达最大空载转速≥41500r/min；

- 4)噪音≤60dB；

- 5)冷光 LED灯(照度≥40000lx)；

- 6)防水等级IPX6；

- 7)蠕动泵流量0-120mL/min，多档水量控制；

- 8)冷却系统：内置风冷系统；

- 9)大尺寸彩色触摸屏；

- 10)马达可承受134℃高温高压灭菌。

- 2.种植体失效工具盒

- 种植体失效工具盒用于安全、快速地移除已断裂的植体、基台及中央螺丝。需包含中央螺丝取出器、种植体取出器、基台取出器。

- 3.种植体清洁工具盒

- 种植体清洁工具可以有效减少种植体螺纹的损伤。对种植体周围的结石、菌斑、异物进行清楚。预防种植体周围炎、维护种植体健康。

- 灭菌方式：纯化水清洗、75%乙醇喷洗、擦拭消毒，121℃（30min）高温灭菌。

- 4.修整工具盒

- 修整工具盒配合牙科手机(1:5手机)使用，用于口腔中牙齿、骨、修复体等硬质结构的抛光、打磨操作。

- 灭菌方式：纯水清洗，75%乙醇擦拭消毒，121℃（30min）高温灭菌。

- 5.整平工具盒

- 整平工具盒用于牙槽骨的打磨平整手术。

- 灭菌方式：纯化水清洗、75%乙醇喷洗、擦拭消毒，121℃（30min）高温灭菌。

- 三、配置清单

- 1.牙科微动力1台

- 2.1:1手机2把

- 3.1:5手机2把

- 4.1:3手机1把

- 5.种植体失效工具盒1套

- 6.种植体清洁工具盒2套

- 7.修整工具盒1套

- 8.整平工具盒2套

- 9.纯钛刮治器（5只装）1套

- 10.种植体超声清洁工作尖4支四、售后服务要求

1、货物免费原厂维保期要求均为货物经最终验收合格后24个月，在质量保证期内设备运行发生故障时，乙方在接到甲方故障通知后2小时内回应，委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况及甲方意见等）报甲方备案，若48小时内无法排除故障，则应先提供同档次备用机供甲方使用。其中发生一切费用由乙方承担。质量保证期内乙方有责任对设备进行不定期的巡查检修。投标人视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。

2、质保期满前1个月内成交供应商应就所有货物进行一次全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。如出现质量问题，在质保期内对货物进行维修和零配件的更换。

3、质保期内，谈判响应供应商应提供免费的技术支持和技术升级服务。主要培训内容包括货物及主要部件的基本构造、功能、安装、调试、日常操作、实验项目、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等。

4、质保期后技术服务内容：质保期满后，成交供应商仍应提供定期维护和修理，维修仅收取零配件费用。

- 五、培训要求

1、成交供应商提供现场技术培训，保证使用人员正确操作设备的各种功能，维修人员能进行常规维护、检修与保养。

2、供应商应提供现场人员的培训，包括但不限于操作培训、保养培训和维修培训，并提供书面承诺和培训方案；培训使用单位操作人员直到熟悉为止（所有培训不再另行收取费用）。