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一、功能用途
设备包含了超声系统和喷砂系统，其中超声系统用于口腔临床治疗中做牙周治疗，清除龈上、龈下的牙结石、牙菌斑，牙齿根管的清洁、荡洗；喷砂系统用于清除龈上、龈下的牙菌斑、色素，种植体的维护。
二、技术参数
1.双水路切换，可实现自动供水，也可使用外接水路供水；
2.供水提示灯设计，更直观观察供水方式，采用自动供水，蓝色提示灯亮起；
3.全透明漏斗形粉罐，粉罐可360°旋转，能够实时观察砂粉流动情况；
4.水路、气路接口均带过滤器，过滤水中杂质和气路中的水分；
5.水瓶容量≥1400mL；
6.工作尖椭圆形振动轨迹，治疗、抛光可一起完成；
7.超声功率、水量均为0-12档调节，水流量0-75mL/min；
8.超声手柄尾线接口带有防滑纹，便于操作；
9.工作尖采用钛合金；
10.水路加热功率≥300W，至少包含不加热、25℃、30℃、35℃、40℃五种选择，按需控制洁治水温，提高洁治舒适度；
11.喷砂功率、水量均为0-12档调节，出砂量0.4-4g/min（14μm赤藓糖醇喷砂粉）、0.4-7g/min（65μm碳酸氢钠砂粉），水流量0-75mL/min；
12.喷砂手柄尾线可拆卸，便于清洁疏通和维护；
13.喷砂手柄采用三段式设计，装卸简单，便于清洁和维护；
14.龈下喷嘴四孔设计，三孔出砂一孔出水，可实现360°旋转；
15.有清洁模式，可自动排气20秒；无操作情况下5分钟后自动排气，减少管道砂粉堵塞。
三、配置清单
1.主机3台
2.专用台车3辆
3.超声手柄15支
4.龈上喷砂手柄9支
5.龈下喷砂手柄3支
6.脚踏开关3套
7.龈上超声工作尖23支
8.龈下超声工作尖18支
9.电源适配器3套
四、售后服务要求
1、货物免费原厂维保期要求均为货物经最终验收合格后24个月，在质量保证期内设备运行发生故障时，乙方在接到甲方故障通知后2小时内回应，委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况及甲方意见等）报甲方备案，若48小时内无法排除故障，则应先提供同档次备用机供甲方使用。其中发生一切费用由乙方承担。质量保证期内乙方有责任对设备进行不定期的巡查检修。投标人视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。
2、质保期满前1个月内成交供应商应就所有货物进行一次全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。如出现质量问题，在质保期内对货物进行维修和零配件的更换。
3、质保期内，谈判响应供应商应提供免费的技术支持和技术升级服务。主要培训内容包括货物及主要部件的基本构造、功能、安装、调试、日常操作、实验项目、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等。
4、质保期后技术服务内容：质保期满后，成交供应商仍应提供定期维护和修理，维修仅收取零配件费用。
五、培训要求
1、成交供应商提供现场技术培训，保证使用人员正确操作设备的各种功能，维修人员能进行常规维护、检修与保养。
2、供应商应提供现场人员的培训，包括但不限于操作培训、保养培训和维修培训，并提供书面承诺和培训方案；培训使用单位操作人员直到熟悉为止（所有培训不再另行收取费用）。
