需求内容—动态血压测量仪1台

一、功能用途：
去除偶测血压的偶然性，客观真实反映血压在全天内的变化规律。
二、技术指标：
1.血压测量范围：0～280mmHg；
2.血压读数分辨率：≤1mmHg；
3.脉率测量范围：30～200BPM；
4.记录容量：≥1000条；
5.脉率读数分辨率：≤1bpm；
6.传感器精度范围≤±5mmHg；
7.脉率测量精度：±3bpm或±5%取最大值；
8.监测仪屏幕至少可显示时钟、准备中、压力值、收缩压、舒张压和脉率数值等信息；
9.快速放气功能：测量过程中突然断电能快速放气；用户在测量中感到不适时,可通过按键方式快速放气；
10.户状态采集功能：可利用加速度传感器采集用户当前的身体运动状态；
11.数据采集功能：可在24小时内，按照设定的时间间隔进行测量，同时记录测量结果，采集次数≥280次；
12.可提供多种图标辅助分析工具，至少包括趋势图、关联图、直方图、饼图、K线图等；
13.至少可提供：血压变异系数、夜间血压下降比、血压负荷、清晨血压等分析指标，可显示在统计页上；
14.至少可提供血压负荷、昼夜节律、动态动脉硬化指数等自动分析结论；
15.报价人需承诺所报设备支持网络化功能，应能接入厦门弘爱医院，实现数据远程传输、会诊、管理和共享功能，所需相关接入费用包含在本次项目预算中。
三、配置清单：
动态血压测量仪主机1台、血压袖带1套、机套1个、腰带1条、挂绳1根、电池2个、USB数据线1根。
四、售后服务方案
1、货物免费原厂维保期要求均为货物经最终验收合格后36个月，在质量保证期内设备运行发生故障时，乙方在接到甲方故障通知后2小时内回应，委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况及甲方意见等）报甲方备案，若48小时内无法排除故障，则应先提供同档次备用机供甲方使用。其中发生一切费用由乙方承担。质量保证期内乙方有责任对设备进行不定期的巡查检修。投标人视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。
2、质保期满前1个月内成交供应商应就所有货物进行一次全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。如出现质量问题，在质保期内对货物进行维修和零配件的更换。
3、质保期内，谈判响应供应商应提供免费的技术支持和技术升级服务。主要培训内容包括货物及主要部件的基本构造、功能、安装、调试、日常操作、实验项目、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等。
4、质保期后技术服务内容：质保期满后，成交供应商仍应提供定期维护和修理，维修仅收取零配件费用。
五、培训服务
1.成交供应商提供现场技术培训，保证使用人员正确操作设备的各种功能，维修人员能进行常规维护、检修与保养。
[bookmark: _GoBack]2.供应商应提供现场人员的培训，包括但不限于操作培训、保养培训和维修培训，并提供书面承诺和培训方案；培训使用单位操作人员直到熟悉为止（所有培训不再另行收取费用）。

