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一、功能用途：
1.用于长达24小时及以上连续记录患者在日常活动状态下的心电信号。
2.有效捕捉常规心电图不易发现的短暂性、阵发性心律失常及无症状心肌缺血。
3.为临床诊断、起搏器功能评估及抗心律失常药物疗效提供客观数据支持。。
二、技术指标：
1.ECG输入通道：标准12导联心电信号同步采集、3通道（导联）。
2.采集时长：能够实现连续24小时至72小时不间断12导及3通道心电数据采集和存储。
3.输入阻抗：≥50MΩ；
4.采样精度≥24位
5.耐极化电压：≥±600mV；
6.频率响应：0.05Hz-100Hz；
7.动态心电分析软件支持在线查看、调用及诊断；动态心电分析软件具有自动分析功能；
8.支持用户事件、房早事件、室早事件、心率事件的自动分析；具有全导联起搏检测功能；起搏器分析模块可用于起搏钉分析，快速定位异常起搏钉；
9.支持快速筛查房颤和自动分析房颤功能，根据不同房颤识别强度识别阵发性房颤的功能，快速批量编辑阵发性房颤；
10.支持HRV分析、T波电交替、心率减速力、心率震荡、QTc间期散点图、睡眠呼吸暂停等高级分析功能；
11.提供诊断结论界面供用户查看已经挑选的典型图，并对全部心搏信息进行自动统计展示，提供诊断结论框供医生填写结论；提供自定义词库供医生快捷选择；
12.报价人需承诺所报设备支持网络化功能，应能接入厦门弘爱医院，实现数据远程传输、会诊、管理和共享功能，所需相关接入费用包含在本次项目预算中。
三、配置清单：
动态心电记录仪主机3台、心电导联线3套、机套3个、腰带3条、挂绳3根、SD存储卡3个、USB数据线3根。
四、售后服务方案
1、货物免费原厂维保期要求均为货物经最终验收合格后36个月，在质量保证期内设备运行发生故障时，乙方在接到甲方故障通知后2小时内回应，委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况及甲方意见等）报甲方备案，若48小时内无法排除故障，则应先提供同档次备用机供甲方使用。其中发生一切费用由乙方承担。质量保证期内乙方有责任对设备进行不定期的巡查检修。投标人视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。
2、质保期满前1个月内成交供应商应就所有货物进行一次全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。如出现质量问题，在质保期内对货物进行维修和零配件的更换。
3、质保期内，谈判响应供应商应提供免费的技术支持和技术升级服务。主要培训内容包括货物及主要部件的基本构造、功能、安装、调试、日常操作、实验项目、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等。
4、质保期后技术服务内容：质保期满后，成交供应商仍应提供定期维护和修理，维修仅收取零配件费用。
五、培训服务
1.成交供应商提供现场技术培训，保证使用人员正确操作设备的各种功能，维修人员能进行常规维护、检修与保养。
2.供应商应提供现场人员的培训，包括但不限于操作培训、保养培训和维修培训，并提供书面承诺和培训方案；培训使用单位操作人员直到熟悉为止（所有培训不再另行收取费用）。

