需求内容-便携式呼吸睡眠监测仪

一、功能用途

具适用于呼吸科、耳鼻喉科、神经内科及其他相关科室，满足科室睡眠呼吸暂停、低通气综合征诊断与治疗的临床和科研需要。

二、技术参数

- 1.1硬件系统：

- 1.1.1适用于呼吸科、耳鼻喉科、神经内科及其他相关科室，满足科室睡眠呼吸暂停、低通气综合征诊断与治疗的临床和科研需要；

- 1.1.2监测参数包括：口鼻气流、鼾声、胸腹式呼吸、体位、脉搏、血氧饱和度、CPAP压力滴定、腕动觉醒、数据良好标识等；

- 1.1.3主机腕式设计，体积小巧、重量轻便（包含电池重75g），内置LCD液晶屏，适合于患者在医院任何科室或家庭诊断使用；

- 1.1.4整机采用低功耗设计，满电量时可连续记录不低于10小时；

- 1.1.5内置液晶屏，实时显示数据：口鼻气流、鼾声、胸腹式呼吸、体位、脉搏、血氧饱和度、CPAP压力滴定、记录时长、电池电量；

- 1.1.6导联阻抗提醒功能，可显示传感器连接状态及脱落提示；

- 1.1.7呼吸感应式胸腹运动体积描记传感器，信号稳定，抗干扰性强；

- 1.1.8睡眠呼吸初筛仪具有数据记录、数据抹除、状态查询等功能

- 1.1.9无线遥测技术，数据传输传输选择数据线、无线蓝牙、TF卡等方式，设备具备16GB内存卡，可同时存储500小时以上多段数据。

- 1.1.10传感器附件包括血氧传感器和可重复使用的体积描记式胸腹绑带。

- 1.1.11 CPAP压力监测技术，可连接不同品牌任意型号的呼吸机，通过压力监测，出具整晚的压力滴定报告。

- 2.1软件系统

- 2.1.1全中文界面和打印报告，可选配英文、法文等其他语种的用户界面模块；

- 2.1.2可连接不同品牌的呼吸机进行压力滴定；可轻松应对睡眠呼吸暂停及其他复杂重叠病人的压力滴定治疗

- 2.1.3分析软件符合AASM2.6标准，同时集成数据共享和分级诊疗平台，实现监测数据上、下级双向无线传输的教学目的；平台免费开放，可根据教学、科研需求进行平台模块化或自定义搭建。

- 2.1.4数据分割和重整，可以将一个数据按不同时段分割为多个数据，特别方便科学研究

- 2.1.5内置候选诊断词条，协助医生快速生成报告

- 2.1.6 可生成PDF和word版本报告，报告模板可修改，可导入导出EDF数据包。

- 三、每台最低配置清单（四台）

1. 主机  1台

2. 呼吸组件  1套

3. 胸腹呼吸导联线  1根

4. 胸腹呼吸绑带   1根

5. 血氧传感器    1根

6. 回放线   1根

7.气流管  1根

8. 软件光盘  1张

9.说明书  3本

10.快速操作卡  1张

11.保修卡/合格证   1张

12.携带包   1个

13.TF卡和配适配器   1个

14.胶布  8个

- 四、售后服务要求

- 1.供应商应按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务，并在响应文件中提供详细具体的售后服务承诺条款及保证，在质保期内售后服务所需费用列入报价。

- 2.要求供应商必须拥有专业的售后维护服务团队，能够保证本项目正常运行。

- 3.本次报价的设备整机质保期至少为三年，自验收合格之日起计算，期间成交供应商应提供一切维修服务和更换零配件（不再另行收取费用）。设备正常使用期间内，厂商必须提供每年2次的设备技术安全巡检保养并提供年度巡检保养报告给医院存档。投标的产品供应商应提供服务条款说明书，并提供相关服务机构有关资格证明文件及公司（厂家）、地址、联系人、联系电话。

- 4.在质保期内，成交供应商提供7*24小时服务。对于产品在使用过程中出现的问题，在1小时内响应。如遇与所供产品有关的问题无法远程解决的，在事件确定后2小时内赶到现场提供服务。2小时内未解决的成交供应商应提供详细的应急解决方案。因成交供应商工作延误，造成采购人损失的，成交供应商应负赔偿责任。

- 五、培训要求

1、成交供应商提供现场技术培训，保证使用人员正确操作设备的各种功能，维修人员能进行常规维护、检修与保养。

2、供应商应提供现场人员的培训，包括但不限于操作培训、保养培训和维修培训，并提供书面承诺和培训方案；培训使用单位操作人员直到熟悉为止（所有培训不再另行收取费用）。