                       
需求内容-便携式呼吸睡眠监测仪
一、功能用途
具适用于呼吸科、耳鼻喉科、神经内科及其他相关科室，满足科室睡眠呼吸暂停、低通气综合征诊断与治疗的临床和科研需要。
二、技术参数
1.1硬件系统：
1.1.1适用于呼吸科、耳鼻喉科、神经内科及其他相关科室，满足科室睡眠呼吸暂停、低通气综合征诊断与治疗的临床和科研需要；
1.1.2监测参数包括：口鼻气流、鼾声、胸腹式呼吸、体位、脉搏、血氧饱和度、CPAP压力滴定、腕动觉醒、数据良好标识等；
1.1.3主机腕式设计，体积小巧、重量轻便（包含电池重75g），内置LCD液晶屏，适合于患者在医院任何科室或家庭诊断使用；
1.1.4整机采用低功耗设计，满电量时可连续记录不低于10小时；
1.1.5内置液晶屏，实时显示数据：口鼻气流、鼾声、胸腹式呼吸、体位、脉搏、血氧饱和度、CPAP压力滴定、记录时长、电池电量；
1.1.6导联阻抗提醒功能，可显示传感器连接状态及脱落提示；
1.1.7呼吸感应式胸腹运动体积描记传感器，信号稳定，抗干扰性强；
1.1.8睡眠呼吸初筛仪具有数据记录、数据抹除、状态查询等功能
1.1.9无线遥测技术，数据传输传输选择数据线、无线蓝牙、TF卡等方式，设备具备16GB内存卡，可同时存储500小时以上多段数据。
1.1.10传感器附件包括血氧传感器和可重复使用的体积描记式胸腹绑带。
1.1.11 CPAP压力监测技术，可连接不同品牌任意型号的呼吸机，通过压力监测，出具整晚的压力滴定报告。
 2.1软件系统
 2.1.1全中文界面和打印报告，可选配英文、法文等其他语种的用户界面模块；
2.1.2可连接不同品牌的呼吸机进行压力滴定；可轻松应对睡眠呼吸暂停及其他复杂重叠病人的压力滴定治疗 
2.1.3分析软件符合AASM2.6标准，同时集成数据共享和分级诊疗平台，实现监测数据上、下级双向无线传输的教学目的；平台免费开放，可根据教学、科研需求进行平台模块化或自定义搭建。
2.1.4数据分割和重整，可以将一个数据按不同时段分割为多个数据，特别方便科学研究
2.1.5内置候选诊断词条，协助医生快速生成报告
2.1.6 可生成PDF和word版本报告，报告模板可修改，可导入导出EDF数据包。
三、每台最低配置清单（四台）
1. 主机  1台
2. 呼吸组件  1套
3. 胸腹呼吸导联线  1根
4. 胸腹呼吸绑带   1根
5. 血氧传感器    1根
6. 回放线   1根
7.气流管  1根
8. 软件光盘  1张
9.说明书  3本
10.快速操作卡  1张
11.保修卡/合格证   1张
12.携带包   1个
13.TF卡和配适配器   1个
14.胶布  8个
四、售后服务要求
1.供应商应按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务，并在响应文件中提供详细具体的售后服务承诺条款及保证，在质保期内售后服务所需费用列入报价。
2.要求供应商必须拥有专业的售后维护服务团队，能够保证本项目正常运行。
[bookmark: _GoBack]3.本次报价的设备整机质保期至少为三年，自验收合格之日起计算，期间成交供应商应提供一切维修服务和更换零配件（不再另行收取费用）。设备正常使用期间内，厂商必须提供每年2次的设备技术安全巡检保养并提供年度巡检保养报告给医院存档。投标的产品供应商应提供服务条款说明书，并提供相关服务机构有关资格证明文件及公司（厂家）、地址、联系人、联系电话。
4.在质保期内，成交供应商提供7*24小时服务。对于产品在使用过程中出现的问题，在1小时内响应。如遇与所供产品有关的问题无法远程解决的，在事件确定后2小时内赶到现场提供服务。2小时内未解决的成交供应商应提供详细的应急解决方案。因成交供应商工作延误，造成采购人损失的，成交供应商应负赔偿责任。
五、培训要求
1、成交供应商提供现场技术培训，保证使用人员正确操作设备的各种功能，维修人员能进行常规维护、检修与保养。
2、供应商应提供现场人员的培训，包括但不限于操作培训、保养培训和维修培训，并提供书面承诺和培训方案；培训使用单位操作人员直到熟悉为止（所有培训不再另行收取费用）。
