需求内容-智能高频电刀

一、功能用途

功能用途：具有单极切割、单极凝血和双极输出的功能，可同各种软、硬腔镜连，为全科功能电刀，可满足临床各种手术要求。

二、技术参数

- 1.功率输出采用 CPU 双闭环控制：一旦有功率输出偏离安全设定值，

- CPU 控制回路将切断电刀输出，确保安全。

- 2.	电刀安全类型达到 I 类、CF 型。（高频漏电流小于 150mA，低频漏电

- 流小于 10uA）电刀有效输出功效比：≧95

- 3.	单极切割最大功率≥300W。输出模式：隔离浮地式输出

- 4.	具备五种电切模式(纯切：300W、混切 1：250W、混切 2：200W、混切 3：150W、内镜切：150W)和六种电凝模式(喷凝：120W、强凝：

- 120W、柔凝：120W、双极凝宏模式：150W、双极标准凝：100W、双极精细凝：50W)

- 5.	具有大血管阻断性宏双极功能，消火花技术的精密双极功能，双极输出功率 150W

- 6.	自动排烟功能：与手术排烟器同时使用时，烟雾能被自动排出

- 具备“组织即时反馈技术”，机器可随组织阻抗变化适时调节输出功率，保证功率恒出

- 7.	具备负极板接触质量安全监测系统接触质量监测声光报警，并检测接触电阻变化，变化范围大于 40%时自动停止输出，彻底杜绝负极板部位烫伤。具有不同品牌

- 负极板阻抗值检测、初始以及设定功能。

- 8.	双刀笔，双输出功能，同一手术，可连接两支刀笔，两个医生可同时同步进行切割凝血

- 9.	具有记忆 9 组模式、功率等参数，且可快速调用功能

- 10.可升级为氩气刀

- 11.具有内镜切割功能：低功率输出，切凝交替，降低穿孔风险。

- 三、每台最低配置清单

- 1. 高频电刀主机（含电源线）  1台

- 2. 双脚踏开关                1个

- 3. 单脚踏开关                1个

- 4. 手控电刀笔                5把

- 5. 中性电极                  10片

- 6. 中性电极板连线            2条

- 7. 手术电极套装（重复使用）  1套

- 8. 双极电凝镊子及连线        3套

- 四、售后服务要求

- 1.供应商应按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务，并在响应文件中提供详细具体的售后服务承诺条款及保证，在质保期内售后服务所需费用列入报价。

- 2.要求供应商必须拥有专业的售后维护服务团队，能够保证本项目正常运行。

- 3.本次报价的设备整机质保期至少为两年，自验收合格之日起计算，期间成交供应商应提供一切维修服务和更换零配件（不再另行收取费用）。设备正常使用期间内，厂商必须提供每年2次的设备技术安全巡检保养并提供年度巡检保养报告给医院存档。投标的产品供应商应提供服务条款说明书，并提供相关服务机构有关资格证明文件及公司（厂家）、地址、联系人、联系电话。

- 4.在质保期内，成交供应商提供7*24小时服务。对于产品在使用过程中出现的问题，在1小时内响应。如遇与所供产品有关的问题无法远程解决的，在事件确定后2小时内赶到现场提供服务。2小时内未解决的成交供应商应提供详细的应急解决方案。因成交供应商工作延误，造成采购人损失的，成交供应商应负赔偿责任。

- 五、培训要求

1、成交供应商提供现场技术培训，保证使用人员正确操作设备的各种功能，维修人员能进行常规维护、检修与保养。

2、供应商应提供现场人员的培训，包括但不限于操作培训、保养培训和维修培训，并提供书面承诺和培训方案；培训使用单位操作人员直到熟悉为止（所有培训不再另行收取费用）。